## Plan de Mant. Dic
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar |  | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Densintometro | Software y conexiones |  |  | Calibración | Preventivo | Mantenimiento anual. | 2023-12-01 | 2024-12-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Extractor aire no. 06 | Extractor |  | Mantenimiento |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-22 | 2024-03-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 05 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 06 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 07 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Manejadora no. 09 | Liempieza, engrase, … |  | Cambio de correa |  | Preventivo | Cada tres meses. | 2023-12-18 | 2024-03-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar; Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic
Elevadores | Mant. general |  | Ajustes |  | Preventivo | Mensual | 2023-12-20 | 2024-12-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Dic

## Plan de Mant. Ene.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Camas | Barandas |  | Cambio de manibeladoras, bisagras y tornillos. | Correctivo |  | 2024-01-23 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Desintometro | Instalación de Pawer Supply, revisión de software y las conexiones del equipo. |  | Se ajustaron las conexiones del equipo. Se realizo prueba de funcionamiento. | Preventivo | Revisición mensual | 2024-01-12 | 2024-02-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Lámpara Ultravioleta | Lámpara ultravioleta |  | Cambio de lámpara | Preventivo | Revisición anual | 2024-01-10 | 2025-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Bomba de suministro de agua potable No.1 | Bomba de suministro |  | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Preventivo | Revisición anual | 2024-01-10 | 2025-01-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene

## Plan de Mant. Febr.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Centrifuga | Centrifuga DCA-A-01 |  | Cambio de carbones, rodamiento, revisión y limpieza general | Correctivo | N/A | 2024-02-14 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Centrales de Thermos-cilindros | Centrales de Thermos-cilindros |  | Mantenimiento general | Preventivo | N/A | 2024-02-06 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb

## Plan de Mant. Mar.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Ventiladores | Bella vista MB153174 y MB153169 |  | Cambio de sensor de oxigeno de flujo, de batería, calibración y actualización de fábrica. | Preventivo | N/A | 2024-03-19 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
| Resvent RV200 |  |  |  |  | 2024-03-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
| Draguer Babylog 8000 |  |  |  |  | 2024-03-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
| Draguer Evita xl |  |  |  |  | 2024-03-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Elevadores | Elevadores |  | Engrase, limpieza de los paneles, verificación de códigos de seguridad y de prueba de cargas, limpieza de botoneras, goma de motor, revisión de fusibles y contactores. | Preventivo | Revisición mensual | 2024-03-25 | 2024-04-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar

## Plan de Mant. Abr.
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Manejadora aérea no.4 patología | Manejadoras |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-02 | 2024-07-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Manejadora aérea no.2 cocinilla | Fancoil |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-07 | 2024-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Manejadora aérea no.3 cafetería | Fancoil |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-02 | 2024-07-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Manejadora área no.1 antigua capilla | Manejadoras |  | Drenaje y limpieza | Preventivo | Trimestral | 2024-04-09 | 2024-07-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Ventiladores | Ventiladores |  | Mantenimiento | Preventivo | N/A | 2024-04-19 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Microscopios | Microscopio |  | Mantenimiento, calibración, limpieza óptica y superficial | Preventivo | N/A | 2024-04-30 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
Centrifuga | Centrifuga |  | Reparación, cambio de carbones, cambio de rodamiento, revisión eléctrica y limpieza general | Preventivo | N/A | 2024-04-30 | N/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr