## NEVERAS INCART
Identificación de Neveras |  |  |  |  | Frecuencia de Mantenimiento | ENERO |  | Temperatura (°C) | Amperaje General del Equipo (amp) | Observaciones | ABRIL |  | Temperatura (°C) | Amperaje General del Equipo (amp) | Observaciones | JULIO |  | Temperatura (°C) | Amperaje General del Equipo (amp) | Observaciones | OCTUBRE |  | Temperatura (°C) | Amperaje General del Equipo (amp) | Observaciones
Área | No./Tipo | Marca | Modelo/ Especificación | Serie
ALMACEN | NEVERA # 1 | FARCO | VT- 40GL - VC - SA2 | 2014090293 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 4.5°C | 7.1 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2025-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 2 | FARCO | VT- 40GL - VC - SA2 | 2014090299 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 6.1°C | 6.5 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 3 | FARCO | VT- 40GL - VC - SA2 | 2014090276 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 5.5°C | 6.8 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
LABORATORIO CLINICO | NEVERA # 1 | CETRON | RCF35LVBBS0 | 201510240672 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | .-3°C | 4.2 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 2 | FARCO | VT - 22GL | 2014030023 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 10°C | 5.2 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 3 | FARCO | VT - 50GL | 2014020174 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 4.4°C | 5.8 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
ALTO COSTO | NEVERA # 1 | FARCO | VT -22GL | 201400275 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 3°C | 5.1 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-23 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 2 | THERMO | MR49SS-GAEE -TS | 125921001150818 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 3.5°C | 7.8 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-23 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA #3 | THERMO | MR495-GAEE -TS | 125920901150818 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 3.3°C | 7.8 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-23 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
BANCO DE SANGRE | NEVERA # 1 | EQUITEC | EVF284/30 | 11129341 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 17°C | 7.1 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 2 | CARE BIOS | KYC390G | NO VISIBLE | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 4.8°C | 2 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 3 | FOLLETT | REF20-BB-R0000G | L44587-03420 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 4.7°C | 13.3 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
| NEVERA # 4 | FARCO | VT-40GL-US-SA2 | 2014090265 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 11.9°C | 7.5 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-17 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
PATOLOGIA | NEVERA DE LIQUIDOS CORPORALES | CETRON | RCF40LVBBS0 | 201308191301 | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 | 1.5°C | 4.5 AMP | ESTA EN EL RANGO DEL CONSUMO NORMAL/ ACEPTABLE | P | 2025-04-25 |  |  |  | P | 2025-07-25 |  |  |  | P | 2024-10-25
[6 empty] | R | 2025-01-20 |  |  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  | R
LEYENDA:
P = PROGRAMADO
R = REALIZADO

## NEVERA ALMACEN
Almacen
Mes | Mantenimientos Realizados en fecha | Mantenimientos Programados | % Cumplimiento | Meta
2023-01-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-02-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-03-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-04-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-05-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-06-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-07-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-08-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-09-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-10-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-11-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-12-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-01-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-02-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-03-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-04-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-05-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-06-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-07-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-08-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-09-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-10-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2025-01-01 | 3 | 3 | 100%
2025-04-01 |  |  | #DIV/0!
2025-07-01 |  |  | #DIV/0!
2025-10-01 |  |  | #DIV/0!

## LABORATORIO CLINICO
Laboratorio Clínico
Mes | Mantenimientos Realizados en fecha | Mantenimientos Programados | % Cumplimiento | Meta
2023-01-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-02-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-03-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-04-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-05-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-06-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-07-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-08-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-09-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-10-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-11-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-12-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-01-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-02-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-03-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-04-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-05-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-06-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-07-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-08-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-09-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-10-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2025-01-01 | 3 | 3 | 100%
2025-04-01 |  |  | #DIV/0!
2025-07-01 |  |  | #DIV/0!
2025-10-01 |  |  | #DIV/0!

## ALTO COSTO
Nevera de Alto Costo
Mes | Calibraciones realizadas en fecha | Calibraciones Programadas | % Cumplimiento | Meta
2023-01-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-02-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-03-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-04-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-05-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-06-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-07-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-08-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-09-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-10-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-11-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-12-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-01-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-02-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-03-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-04-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-05-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-06-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-07-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-08-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-09-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-10-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2025-01-01 | 3 | 3 | 100%
2025-04-01 |  |  | #DIV/0!
2025-07-01 |  |  | #DIV/0!
2025-10-01 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!

## BANCO DE SANGRE
Nevera Banco de Sangre
Mes | Calibraciones realizadas en fecha | Calibraciones Programadas | % Cumplimiento | Meta
2023-01-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-02-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-03-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-04-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-05-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-06-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-07-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-08-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-09-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-10-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-11-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2023-12-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-01-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-02-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-03-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-04-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-05-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-06-01 | 4 | 4 | 100% | 90%
2024-07-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-08-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-09-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2024-10-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2025-01-01 | 4 | 4 | 100%
2025-04-01 |  |  | #DIV/0!
2025-07-01 |  |  | #DIV/0!
2025-10-01 |  |  | #DIV/0!

## PATOLOGIA
Patología
Mes | Mantenimientos Realizados en fecha | Mantenimientos Programados | % Cumplimiento | Meta
2023-01-01 | 2 | 2 | 100% | 90%
2023-02-01 | 2 | 2 | 100% | 90%
2023-03-01 | 2 | 2 | 100% | 90%
2023-04-01 | 2 | 2 | 100% | 90%
2023-05-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2023-06-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2023-07-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2023-08-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2023-09-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2023-10-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2023-11-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2023-12-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2024-01-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2024-02-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2024-03-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2024-04-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2024-05-01 | 2 | 2 | 100% | 90%
2024-06-01 | 2 | 2 | 100% | 90%
2024-07-01 | 2 | 2 | 100% | 90%
2024-08-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2024-09-01 | 1 | 1 | 100% | 90%
2024-10-01 | 1 | 2 | 50% | 90%
2025-01-01 | 1 | 1 | 100%
2025-04-01 |  |  | #DIV/0!
2025-07-01 |  |  | #DIV/0!
2025-10-01 |  |  | #DIV/0!
Note on C11: Clara Ivelisse Beltran De Los Santos: Nevera Fuera de Servicio Compresor dañado .