## mantenimiento gen. 2020- 2021
Plan de Mantenimiento Preventivo General Gerencia de Mantenimiento 2020/2021
CUARTO DE GENERADORES
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de Ejecución 2021
Sistema Eléctrico | Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Generador Cummings No. 1 | Gen. Cummings, Mod.: C 1000 D6 Serial No.: B12K304605 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil y de las correas de distribución. Sustitución de aceites y liquido refrigerante. | Se completa el coolant , el Aceite y se verifica la batería | Cada 250 horas | 22/07/2020 se trabajo 927.5 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. |  | ✓ | SOLICITADO | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual.
Generador Cummings No. 2 | Gen. Cummings, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304604 |  |  |  | 22/07/2020 se trabajo 961.5 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. |  | ✓ | SOLICITADO
Generador Cummings No. 3 | Gen. Cummings, Mod.: C 185 D6 4 Serial No.: B12T022656 |  |  |  | 22/07/2020 se trabajo 458 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. |  | ✓ | SOLICITADO
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de Ejecución 2021 ENE.: Meses de Ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Chiller No. 1 | York, Serial No. 2HXM013142 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Se revisara y controlara la oxidación de toda la carcasa. Se corrigen escapes y se regulan las presiones. De ser necesario se completara el agua en el sistema cerrado. | Se Inspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2020-12-24 | 2021-06-24 | ✓ |  | SOLICITADO | Ultimo mant el 25/12/2020 Cada semana se limpia de Escombros transportados por aire.
Chiller No. 2 | York, Serial No. 2HXM013140 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Limpieza de paneles : se lava a presión para limpiar condensadores |  |  | 2022-02-05 | 2022-08-05 | ✓ |  |  | Ultimo mant el 25/12/2020 Cada semana se limpia de Escombros transportados por aire.
Manejadora No.1 | York, 110 kw (17850 M3/h) | Engrase motor, cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2021-06-18 | 2021-09-18 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora Aérea no.1 (antigua capilla) |  | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2021-04-09 | 2021-07-09 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. ABR
Manejadora Aérea no.2 (cocinilla) |  |  |  |  | 2021-04-07 | 2021-07-07 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. ABR
Manejadora Aérea no.3 (cafetería) |  |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-10-02 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. ABR
Manejadora Aérea no.4 (patología) | York,VAH-04WX4Y,Capacity 17 kw, Peso 145 KG |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-07-02 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. ABR
Manejadora No.5 |  | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2021-06-07 | 2021-09-07 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No. 6 |  |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-09-11 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora Aérea No. 7 (comedor) |  | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2021-06-26 | 2021-09-25 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.7 | York, 28 KW (4760 M3/h) | Pintura anti óxido, limpieza cuartos Cambio de correas(21/2/14) |  | Cada 3 meses | 2021-06-30 | 31/09/2021 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No. 8 aérea almacén | York, 80 KW (14875 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2021-06-05 | 2021-09-05 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora Aérea No.9 (laboratorio) | York, 95 KW (14450 M3/h) |  |  |  | 2021-06-15 | 2021-09-15 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.9 | York, 90 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2021-06-10 | 2021-09-10 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.11 (administración) | York, 82 KW (14450 M3/h) |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-09-20 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.12 (lobby 2) | York, 86 KW (14456 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2021-06-18 | 2021-09-18 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.13 etapa 3, (2do nivel) | York, 148 KW (23800 M3/h) | Limpieza general |  | Cada 3 meses | 2021-06-01 | 2021-09-02 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.14 (azotea) | York, 112 KW (22112 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2021-06-10 | 2021-09-10 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.15 (azotea) | York, 69 KW (13600 M3/h) |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-09-21 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.16 etapa 1, (3er piso) | York, 84 KW (14960 M3/h) |  |  |  | 2021-06-11 | 2021-09-10 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.17 etapa 3, (3er piso) | York, 123 KW (24990 M3/h) | Drenaje y limpieza filtros |  | Cada 3 meses | 2021-06-04 | 2021-09-04 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.18 etapa 3, (4to nivel) | York, 103 KW (23800 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2021-06-03 | 2021-09-04 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.19 (azotea) | York, 102 KW (23800 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2021-06-10 | 2021-09-10 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Manejadora No.20 (azotea) | York, 116 KW (24650 M3/h) |  |  |  | 2021-06-06 | 3/09/2021 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Bomba de agua No. 1 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:04018EP3E324JPW22 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 9 meses | 2021-06-18 | 2022-03-18 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Bomba de agua No.2 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:0401 8EP3E324JPW23 |  |  |  | 2021-06-18 | 2022-03-18 | ✓ |  |  | 18/12/2019 se le dio mant general a las 3 bombas cambio de rodamientos ,cellos, pintura | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Bomba de agua No.3 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM Mod.04018EP3E324JPW24 |  |  |  | 2020-11-18 | 2021-08-18 | ✓ |  |  | Al mismo tiempo se reparo el motor # 2 que se encontraba quemado
Extractor Aire No. 1 (Etapa III) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:210ACE210C9B Serial:270SE13588-01/0004501 | Se limpian aspas, se engrasan partes y se ajustan correas. Se revisan partes eléctricas. | Se verifica diariamente, | Cada 6 meses | 2021-03-21 | 2021-09-21 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. MARZ
Extractor Aire No. 2 (Etapa III) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115 v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo: 100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0009601 | Se cambian correas |  |  | 2021-03-06 | 2021-09-06 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. MARZ
Extractor Aire No. 3 (Etapa II) | Marca: Cook, 1.5 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180 C8B33 Serial:270SE13588-01/0005501 |  |  |  | 2021-03-06 | 2021-09-06 | ✓ |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de Ejecución 2021. MARZ
Extractor Aire No. 4 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0013301 | Se cambian piezas | Se verifica diariamente, | Cada 6 meses | 2021-03-25 | 2021-09-25 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. MARZ
Extractor Aire No. 5 (Etapa I) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180C9B33 Serial:270SE13588-01/0006601 |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-09-25 | ✓ |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de Ejecución 2021. MARZ
Extractor Aire No. 6 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0008601 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2021-06-24 | 2021-09-24 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Extractor Aire No. 7 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0011501 |  |  |  | 2021-06-24 | 2021-09-25 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Extractor Aire No. 8 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP,115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEH100C15DH Serial:270SE13588-01/0007702 |  |  |  | 2021-06-04 | 2021-09-04 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Extractor Aire No. 9 (Etapa II) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:195ACE195C9B Serial:270SE13588-01/0000701 |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-09-21 | ✓ | bar: Meses de Ejecución 2021. JUN
Caseta de Gases Médicos
SISTEMA O EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de Ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Banco Oxigeno |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2020-09-09 | 2021-09-09 | ✓
Banco Oxido Nitroso |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2020-04-07 | 2021-04-07 | ✓
Compresor Aire limpio | Marca Ohio: Modelo A1000 B-T2, Serie 196612, 208 volt. | Se verifica el ajuste de correas, se completan los lubricantes | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 6 meses | 22/072021 | 2022-01-22 | ✓ |  |  | Funcionando Cada 1000 horas se da un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2021. ENE.; Meses de ejecución 2021. JUL
Compresor Extractor gases | Marca Ohio: Mod S3000B-ST2 Ser:196611 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio rodamientos |  | Cada 12 meses | 2021-02-22 | 2022-02-22 | ✓ |  |  | Funcionando Cada 1000 horas se da un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2021. FEB
Compresor de Odontología | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1004 |  |  | Cada 12 meses | 2020-10-10 | 2021-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Compresor de Odontología | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1001 |  |  | Cada 12 meses | 2020-10-10 | 2021-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Sistema Producción de Agua Potable
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Filtro de Hilo |  | Cambio Completo |  | Cada seis meses | 2021-08-04 | 2022-02-07 | ✓ |  |  | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
Lámpara ultravioleta |  | Cambio lámpara |  | Anual | 2021-08-04 | 2022-08-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
Filtro de carbón |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 2021-08-04 | 2022-02-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
Sistema de membrana |  | Cambio filtro |  |  | 2021-08-04 | 2022-02-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
Lámpara de ozono |  | Sustitución |  |  | 2021-08-04 | 2022-08-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. ABR; Meses de ejecución 2021. AGOST
Bomba de suministro de agua potable No.1 | SERIE 39N090W883H1 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anual | 2021-01-10 | 2022-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.2 | SERIE Z1203160292 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello |  | 2021-03-15 | 2022-03-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. MARZ
Bomba sumergible |  | Sustitución de piezas desgastadas |  |  | 2020-09-15 | 2021-09-15 | ✓
Sistema Contraincendios
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | COMPARTIDO CON EL HOSPITAL PEDIATRICO | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Panel de Control |  |  |  | Anual | 2019-09-14 | 2020-09-14 |  | ✓
Bomba Jocky
Generador
Sistema de Calderas
Sistema o Equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Caldera No.1 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-24 A 220 VOLT | Cambio de juntas, cambio de cristales, cambio de fibra , cambio de soga, cambio de válvula de seguridad lavado a presión , prueba hidrostática, lavado de interior, cambio de foto cerda, chequeo de amplificador cheque de válvula entrada de gas, cambio de manómetros, chequeo bombas de entrada de agua, cambio de la flota , control de nivel de agua, etc. |  | Cada 6 meses | 2020-08-28 | 2021-02-28 |  |  |  | SOLICITADO
Caldera No. 2 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-25 A 220 VOLT |  |  | Cada 6 meses | 2021-07-05 | 2022-01-05 | REALIZADO |  |  | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2021. JUL
Elevadores de Carga
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/RRELIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Elevador dúplex principal |  | Actividades que se le deben realizar: engrase, apriete, y ajuste de los cables usados en el izaje de las cajas de ascensor ; limpieza y ajuste de botoneras, y sensores eléctricos; limpieza de paneles, medir alimentación eléctrica, limpieza de cabia, goma de motor, cable sincronización, revisión de fusibles tornillos y contactares, verificación de códigos de seguridad y de prueba de carga para chequeo de desgaste. |  | Mensual | 2021-07-22 | 2021-08-25 | ✓ |  |  | Ejecutado | bar: Meses de ejecución 2021. ENE. to Meses de ejecución 2021. JUL
Elevador camillero | [6 empty] | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. ENE. to Meses de ejecución 2021. JUL
Elevador de emergencia | [6 empty] | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. ENE. to Meses de ejecución 2021. JUL
Elevador mantenimiento | [6 empty] | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. ENE. to Meses de ejecución 2021. JUL
Autoclaves
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
AUTOCLAVE (Vapor) Quirófano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27321 | 1. Comprobar que las fuentes de suministro del esterilizador funcionan correctamente: - Si el esterilizador está conectado a un sistema de suministro de vapor externo comprobar que la presión de suministro está entre 3,0 y 3,3 bar y que los filtros y dispositivos de desagüe funcionan correctamente. - Comprobar que la presión de suministro de agua está entre 0,5 y 6 bar, y que el equipo de tratamiento de agua funciona correctamente. - Si el generador de vapor tiene un suministro de agua desmineralizada aparte, realizar las mismas comprobaciones que para el suministro de agua del esterilizador. - Si procede, comprobar que la presión de suministro de aire está entre 4 y 10 bar. Extraer el aire del sistema del reductor de presión y ajustar según sea necesario. - Si procede, extraer el condensado del recipiente de aire del compresor integrado y/o el separador de condensado del reductor de presión. 2. Limpiar la junta de la puerta de carga y, si el esterilizador es de 2 puertas, también la junta de la puerta de descarga, como se describe en el apartado 11.4. Cambiar la junta si está dañada. Con la(s) junta(s) en su lugar, efectuar un Test de Vacío para comprobar que las juntas de la cámara funciona correctamente. 3. Comprobar que el dispositivo o los dispositivos de apertura/cierre de seguridad de las puertas funcionan correctamente. En concreto, comprobar que el mecanismo de seguridad funciona correctamente. Si la puerta es automática, pulsar la tecla de la puerta para cerrar la puerta y asegurarse de que se detiene cuando se aplica presión a cualquier punto del borde de la puerta. La fuerza necesaria para detener la puerta debe ser inferior a 150 N. 4. Comprobar que no hay fugas en todo el sistema de tuberías (vapor, agua y aire) del esterilizador | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2021-08-24 | 2022-02-24 |  |  | ✓ | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
AUTOCLAVE ( Vapor) Quirófano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27322 | • Cambio de la junta de las puertas - Retirar la junta de la puerta de su alojamiento en la parte interna de la puerta - Inserte la nueva junta en las cuatro esquinas del marco de alojamiento y presione suavemente a lo largo de todo el recorrido de la junta para facilitar la inserción en el marco. • Cambio del filtro de aire (fig.7.1/9) Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento y reemplácelo por uno nuevo. - Ajuste el nuevo filtro en su alojamiento. - Conecte de nuevo el equipo.  • Cambio del filtro de la solución del agua desmineralizada Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento / desconecte la manguera y reemplácelo por uno nuevo. - Conecte de nuevo la manguera sujetando con los elementos de acoplamiento. - Conecte de nuevo el equipo. • Cambio del filtro de agua estéril (fig.7.1/5) Cuidado: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro - Retire el filtro de su alojamiento soltando los elementos de acoplamiento. - Inserte un nuevo filtro sujetándolo con los elementos de acoplamiento. - Conecte de nuevo el equipo. • Tableta descalcificadora (fig.7.1/14) - Si la calidad del agua es mala, (conductividad > 1500 μs/cm y/o dureza > 30°dH) recomendamos utilizar una nueva pastilla descalcificadora de forma regular (cada aprox. 30-40 ciclos ) y/o mensualmente. • Cambio del cartucho de agua desmineralizada (7.1/15) El aviso para el cambio del cartucho aparece en el display.Manual Esterilizador VBTF 130 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2021-08-24 | 2022-02-24 |  |  | ✓ | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
AUTOCLAVE FORMALDEHIDO Quirófano | MATACHANA MOD: 130FL SERIE 27323 | Limpieza junta puerta y parte frontal cámara | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2021-08-24 | 2022-02-24 |  |  | ✓ | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
Limpieza cámara, bandejas y porta bandejas
Limpieza filtro cámara
Limpieza superficies externas esterilizador
Limpieza plato difusor de vapor
Sustitución filtro bacteriológico
Sustitución filtro anti polvo
Limpieza de ambos depósitos de agua
800 Sustitución junta de la puerta
AUTOCLAVE (Vapor) Laboratorio 21 lit ED | MARCA MATACHANA Mod: 21ED Serie: 110756 | Cada 6 meses |  | Cada 6 meses | 2021-04-24 | 2021-10-24 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. ABR
Equipos Médicos
Imágenes
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas a ejecutar |  |  |  | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
|  | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sonógrafo | SOSCAPA Mod: S12 Ser:457550070 | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. | Garantía de compañía | Cada 6 meses | 2021-05-20 | 2021-11-20 | ✓ |  |  | Ninguna | bar: Meses de ejecución 2021. MAY
Sonógrafo | SOSCAPA Mod: S12 Ser:459702554 | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. | Garantía de compañía | Cada 6 meses | 2021-05-20 | 2021-11-20 | ✓ |  |  | Ninguna | bar: Meses de ejecución 2021. MAY
Mamografo | Marca: GENORAY, Mod. DMX-600 Ser: GMA013103-506205 |  | Garantía de compañía | Cada 6 meses | 2021-05-27 | 2021-10-27 |  |  |  | Ninguna
Mamografo | Marca: G.E Modelo: ALFA RL,Ser: 34355 |  |  |  | 2021-05-27 | 2021-10-27 | ✓ |  |  | Pendiente cambio de motor compresión de mama | bar: Meses de ejecución 2021. MAY
Densitómetro | Marca: General Electri:MOD:PRODIGY ADVANCE, Serie 350834 GA | Mantenimiento General, limpieza y lubricación de partes móviles calibración actualización de software |  | Cada 6 meses | 2021-06-25 | 2021-12-25 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. JUN
Rayos X de mesa 2 marca: GE Healthcare | modelo: XR600 | 1. Mantenimiento general 2. Limpieza de los módulos 3. Lubricación general de la columna |  | Cada 6 meses | 2021-06-20 | 2021-12-20 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. JUN
Rayos X portátil Marca TOPAZ | Mod DXT Ser: M2002004 | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros | Garantía de compañía | ANUAL | [5 empty] | Fuera de servicio por cargador y batería dañado
Rayos X portátil Marca TOPAZ | Mod DXT Ser: M1910032 | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros | Garantía de compañía | ANUAL |  | 2022-05-01 |  |  |  | En servicio (Equipo nuevo)
RAYO X Portátil |  | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros |  | ANUAL | [5 empty] | FUERA DE SERVICIO
Rayos X portátil Marca GE BRIVIO | Mod:5129498 Ser:84164HL3 | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros |  | ANUAL | 2021-08-03 | 2022-08-03 |  |  |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2021. AGOST
Rayos X portátil | Mod:TX PLOS-40 Ser:PKS 912546 | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros |  | ANUAL | [5 empty] | EN evaluación esta FUERA DE SERVICIO
Impresora de Placa carestrean | Marca: carestrean, serie 68503572 | Se recarga software, engrase parte mecánica y limpieza |  | ANUAL | 2020-10-15 | 2021-10-15 |  |  |  | En servicio
EQUIPO CR | Marca: carestrean,Mod: serie 1000477 | Se recarga software |  | ANUAL | 2020-10-15 | 2021-10-15
EQUIPOS DE UCI ADULTO
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas ejecutar |  |  |  | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Monitor NIHON KOHDEN | Mod:BSM3562 Ser: 14079 | Limpieza del equipo y cambio de accesorio periférico | Inspección visual | Dependiendo el uso del usuario | Cada 3 meses |  |  |  |  | En servicio
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004768763
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004755073
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004752967
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004754074
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004753966
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:
DESFRIBRILADOR BEXEN | Mod : BEANIBETX 700 Ser:2012/20024418 | Limpieza, auto test, revisión de la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora | [7 empty] | En servicio
SONOGRAFO general electric | Mod: logi 0-C5 Ser:237589 WX7 | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. |  | Cada tres meses | [5 empty] | En servicio
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITAL XL Ser:ASDE 0158 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general |  | Anual o cada 1000 horas | [5 empty] | En servicio
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0159
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0160
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0161
CENTRAL DE MONITORES | Marca: Drager Modelo :Infinity M300 | Limpieza y desinfeccion del aparato de telemetría, limpieza de filtro de aire ICS, cambio de batería si lo requiere. |  | Anual | [5 empty] | Fuera de servicio por reparación de la compañía que representa la Central
Equipos Neonato 4to nivel
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas ejecutar |  |  |  | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Cuna térmica (1) | Marca: DRAGER,MOD:Baby love 8004 SER ASDF-0001 | Se revisa la parte mecánica, revisión de cable AC, Cambio de sensor de temperatura y limpieza general | En espera | Anual | [5 empty] | En servicio
Cuna térmica (2) | Marca: DRAGER,MOD:Baby love 8004 SER ASDF-0002
INCUBADORA (1) | Marca :David, Mod:YP 90A Ser 06 B 77 B 01020
INCUBADORA (2) | Marca :David, Mod:YP 90A Ser 06 B 77 B 01051
Equipos UCI NEONATAL
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas ejecutar |  |  |  | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Cuna de transporte | Marca Cobam Ser 0022006007 | Se cambia filtro de aire sensor de piel, cambio de batería, revisión de voltaje AC,DC,parte mecánica y limpieza general | Cambio de batería | Anual | [5 empty] | En servicio
Cuna de transporte | Marca Draguer Ser
Cuna de transporte | Marca: DRAGER, Ser
CUNA TERMICA
Cuna térmica (1) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01004 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general | En espera | Anual | [5 empty] | Nuevas en servicio
Cuna térmica (2) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01063
Cuna térmica (3) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01064
Cuna térmica (4) | Marca: DAVIA, SER: 22 B 77 B 01015
INCUBADORAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-2000 Ser:BB07H01005 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general | En espera | Anual | [5 empty] | En servicio
Incubadora (2) | Marca: DAVIA, Ser: BB77A01099
Incubadora (3) | Marca : David Ser:1026
Incubadora (4) | Marca: David Ser:1089
Incubadora (5) | Marca : David Ser: 1004
Incubadora (6) | Marca: David Ser: 1090
Incubadora (7) | Marca: David Ser: 1077
Incubadora (8) | Marca: David Ser:1011
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01001
Incubadora (2) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02024
Incubadora (3) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01086
Incubadora (4) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02001
Incubadora (5) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02023
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:ISOLET 8000 Ser: 00
Incubadora (2) | Marca :DAVID
Incubadora (3) | Marca :DAVID
MONITORES DRAGER.
Monitores de signos vitales (1) | Marca. DRAGER, Mod: INFINITY VISTA XL Ser: 6004755367 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial. | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca: Draguer, Ser:6004754671
Monitores de signos vitales (3) | Marca: Draguer, Ser:6004745957
Monitores de signos vitales (4) | Marca: Draguer, Ser:6004757169
Monitores de signos vitales (5) | Marca: Draguer, Ser:6004755768
Monitores de signos vitales (6) | Marca: Draguer, Ser:6004665865
Monitores de signos vitales (7) | Marca: Draguer, Ser:6004751968
Monitores de signos vitales (8) | Marca: Draguer, Ser:6004753075
MONITORES EMTEL
Monitores de signos vitales (1) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203909 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203918
Monitores de signos vitales (3) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203912
Monitores de signos vitales (4) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203899
Monitores de signos vitales (5) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203904
MONITORES MAXIMO
Monitores de signos vitales (1) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH
Monitores de signos vitales (3) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH
Monitores de signos vitales (4) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH
MONITORES DATA SCOPE
MONITORES DATA SCOPE (1) | Mod:PASS PORT2 Ser:TS133725F8 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio
MONITORES DATA SCOPE (2) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM12147-HI
MONITORES DATA SCOPE (3) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM08787-CI
MONITORES DATA SCOPE (4) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM02138-DO
VENTILADORES DRAGER
VENTILADOR DRAGUER 1 | , Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2020-09-20 | 2121-09-20 | REALIZADO |  |  | En servicio
VENTILADOR DRAGUER 2 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0055
VENTILADOR DRAGUER 3 | Mod:baby leve 8000 Ser ASDE-0053
VENTILADOR DRAGUER 4 | Mod:baby love 8000 Ser AR7D-0035
VENTILADOR DRAGUER 5 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056
VENTILADORES SATHER
VENTILADORES SATHER 1 | Mod:siaretron 4000 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  | EN SERVICIO
VENTILADORES SATHER 2 | Mod:siaretron 4000
VENTILADORESSATHER 3 | Mod:siaretron 4000
VENTILADORES BELLA VISTA
VENTILADORES BELLAVISTA 1 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153174 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | [5 empty] | EN SERVICIO
VENTILADORES BELLAVISTA 2 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153169
VENTILADORES BELLAVISTA 3 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153165 | [8 empty] | FUERA DE SERVICIO POR VALVULA EXPIRATORIA
VENTILADORES RESVENT
VENTILADOR RESVENT 1 | Mod: IHOPE Ser:RSBASE 100 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpiza general | Revisión visual | ANUAL | [5 empty] | EN SERVICIO
VENTILADOR RESVENT 2 | Mod: IHOPE Ser:RSBASE 100
EQUIPO DE QUIROFANO
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA XL | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod DRAGUER ASDE:0081, 0082, 0083, 0084, 0085 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  | Anual
EQUIPO DE EMERGENCIA
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | Limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora |  | ANUAL
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 477573 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial |  | Cada 6 meses
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 458077
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser:5516479571
ELECTRO CARDIOGRAFO GENERAL ELECTRIC | Mod MAC 600 Ser: SF7121 4266 4 PA | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores |  | ANUAL
VENTILADOR MINDRAY | Mod SV300 Ser: GB 65001350 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod AM 832 Ser: AM832HE1611103 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion.
MONITOR Sidno vitales PROMED | Ser: 80007160616158 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial |  | Cada 6 meses
Equipos Hospitalarios de Bajo Mantenimiento
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas a ejecutar |  |  |  | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Digitalizador de Imagen (CR-CLASSIC) | 1. Filtros 2. Software 3. Parte mecánica y eléctrica | 1. Limpieza de los filtros 2. Recarga de software 3. Revisión de la parte mecánica y eléctrica | Interno | Anual
Unidad Odontológica (2) marca: FEESA modelo: ASP SERIE: LD/759690 | 1. Eyectores 2. Sistema eléctrico de neumática 3. Reflector o mica | 1. Limpieza de los eyectores 2. Revisión del sistema eléctrico de neumática 3. Limpieza del reflector o mica | Interno | Semanal
Lámpara de fototerapia (marca: DRÄGER modelo:PT4000 | 1. Tubo 2. Fusible 3. Cable AC | 1. Reemplazar tubo 2. Cambio de fusible 3. Chequeo del cable AC | Interno | Anual o cada 1000 hora
Lámpara de examen Marca: Inmoclicnc | 1. Lámpara 2. Partes móviles 3. Fusibles y bombillos. 4. Cable AC | 1. Limpiar lámpara: Nota: Solo debe hacerse con agua y jabón neutro, no utilizar productos corrosivos ni materiales abrasivos. 2. Revisar periódicamente las partes móviles para evitar su deterioro. 3. Cambiar fusibles y bombillos. 4. Chequeo del cable AC | Interno
Electrocauterio (4) marca: EBER modelo: VI0300S | 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Cambiar: 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Interno
Electrocardiógrafo | Marca: G.E modelo:MAC 1600 | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Interno
Esfigmomanómetro | Marca: RISTER | Cambio de brazale, perita , tubo extensor y calibracion
Bomba de infusión volumétrica | Marca: RGB modelo: Microm Flur | Cambiar batería y fusible Cambiar chequeo de cable AC sistema hidráulico
Bomba de infusión de jeringa | Marca: RGB modelo: Microm Flur | Cambiar batería y fusible Cambiar chequeo de cable AC sistema hidráulico
Lámpara de cirugía Led (5) | Marca: Drager modelo: Plolaris 100/200 | Ajuste de partes mecanica, revision de voltaje AC y limpieza
Balanza pediátrica | Marca: Seca modelo:725 | 1. Calibración 2. Limpieza
Balanza de adulto | Marca: Seca Modelo:700 +TALLIMETRO | 1. Calibración 2. Limpieza
Mesa de cirugía(5) | Marca: SCHNITZ Modelo: mobilis | 1. Cambiar batería y fusible 2. Ajustar las posiciones y chequeo del hidráulico 3. Cambiar cheque de cable AC y del control 1. Batería y fusible 2. Sistema hidráulico 3. Cable AC y del control
Oftalmoscopio (19) | Marca: Rister Modelo: Ri-former | Cambiar: 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC
Nebulizador | marca: modelo: | Cambiar: 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico, 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC
Negatoscopio | Marca: Inmoclicnc | 1. Limpiar equipo. Nota: realizar con un paño húmedo y no utilizar alcohol sobre el visor. 2. Cambiar: fusibles, bombillo o tubo y transformador. 3. Revisar cable AC .
Camilla de transporte | Marca: Inmoclicnc | Revision de las parte hidraulica y mecanica, pintura, engrase y limpieza general |  | ANUAL
Camilla de examen pediátrica marca: Inmoclicnc | Marca: Inmoclicnc |  |  | ANUAL
Porta sueros de 2 y 4 ganchos |  | Revision de parte mecanica, pintura, engrase y limpieza general
Oxímetro de pulso | Marca: RGB Modelo: E1011700 | 1. Cambiar pila y sensor de SO2
Laringoscopios A,P,N | Marca:HERSILL | 1. Quitar las pilas / baterías. 2. Limpiar la parte exterior con un trapo y solución desinfectante. Nota: Comprobar que el mango está seco, por dentro y por fuera, antes de proceder al cambio de pilas / baterías. 3. Comprobar que la bombilla se encuentra completamente roscada en su alojamiento antes de proceder a la limpieza de la pala. 1. Pilas/baterías. 2. Parte externa 3. Bombilla 4. Pala
Equipos industriales
| Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
Equipos | Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Horno rational | MOD: Combi master , serie 11MH12052303429 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2019-05-01 | 2020-05-01 |  | ✓ | EN PROCESO | FUNCIONANANDO CORRECTAMENTE
Lava vajillas | MOD: CLPS66E, Serie 85-1081224 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2020-11-20 | 2021-11-20 |  | ✓ |  | EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO INTERNO Y CANBIODE BOLLA NOV/2020
Licuadora estacionaria | MOD:LAR-25PMB,Serie 000362 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2021-04-04 | 2022-04-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. ABR
Batidora estacionaria | MOD: AX-M40, Serie 07120553 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | [5 empty] | EN FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL
Salten basculante | MOD: JEMI,Serie G-90 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL |  |  | ✓ |  |  | EN FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL
Estufa estacionaria | MOD: T601, Serie 900-EV | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | CADA 6 MESES | 2021-03-10 | 2021-09-10 | ✓ |  |  | EN FUNCIONAMIENTO MANTENIMENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecución 2021. MARZ
Plancha Estacionaria de Cocina | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2021-04-01 | 2021-10-01 | ✓ |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecución 2021. ABR
Freidora | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | N/AP | ANUAL | N/AP |  |  |  |  | NO ESTA EN USO
Maquina trasportadora de bandeja | MOD:RSPV,Serie 12054121450/36 | VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LIMPIEZA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 12 /04/2021 | 12 /04/2022 | ✓ |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecución 2021. ABR
Marmitas estacionarias | MOD:PM8IV150,Serie 031029QE31/12 | VERIFICACION DE FLUIDO DE VAPOR DE RED. | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO INTERNO | ANUAL | 25/O5/2021 | 2022-05-25 | ✓ |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecución 2021. MAY
Cámara frigorífica de vegetales | MOD: M5B135T38F,Serie 1215473L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2018 | 2019 |  | ✓ |  | FUERA DE SERVICIO/EN ESPERA DE REPARACION
Cámara frigorífica de carne | MOD: M5B135T38F,Serie 1210139L |  |  |  | 2018 | 2019 |  | ✓ |  | PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL
Cámara frigorífica de congelado | MOD:350235T285F,Serie 1202550l |  |  |  | 2018 | 2019 |  | ✓ |  | EN FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL
Cámara frigorífica de congelado | MOD:350235T285F,Serie 1202550l |  |  |  | 2018 | 2019 |  | ✓ |  | EN FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL
Equipos de lavandería.
Sistema Equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Rolo | Mod: PBP-5132-V Serial: 2190071/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correa y línea de vapor | 6 - 8meses | - |  |  |  |  | En funcionamiento
Rolo | Gibon DE 660, Serial: 2290076/12 |  |  |  | - |  |  |  |  | Fuera de servicio En espera de teclado de control
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290074/12 |  | Se verifican las correa y se remplazan válvulas | 6 - 8meses | 2021-03-30 | 2021-09-30 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. MARZ
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290075/12 |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-09-30 | ✓ |  |  | Reemplazo del MOTOR esta en funcionamiento | bar: Meses de ejecución 2021. MARZ
Secadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160706/12 |  |  |  | 2021-03-30 | 2021-09-30 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2021. MARZ
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160707/12 |  | Se cambian correas , válvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2020-07-22 | 2021-02-22 |  |  | ✓
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160708/12 |  |  |  | 2020-07-22 | 2021-02-22 |  |  | ✓ | EN FUNCIONAMIENTO
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160709 |  |  |  | 2020-07-22 | 2021-02-22 |  |  | ✓ | EN FUNCIONAMIENTO
Lavadora | Gibon Mod: HS-6023 Serial: 2141382/12 |  |  |  | 2020-07-22 | 2021-02-22 |  |  | ✓
Equipos de Patología
| Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecución 2021.
Equipos | Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES | MOD:MATACHANA, Serie F-00903 | Limpieza del exterior e interior de la camara, limpieza del radiador, condensador del equipo frigorifico, reemplazo piezas dañadas. | MANT GENERAL | ANUAL |  |  | ✓ |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES | MOD:MATACHANA, Serie F-10008 | [5 empty] | ✓ |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
Grúa transportadora de cadáveres | MOD:LIFTING TROLLEY,Serie ELE0212109/2012 | Limpieza y engrase de rodamiento. |  |  | 2021-05-05 | 2022-05-05 | ✓ |  |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecución 2021. MAY

## mantenimiento 2022-2023
2022/2023
CUARTO DE GENERADORES
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parametros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2022
Sistema Electrico | Descripcion breve del Equipo | Descripción de la Actividad | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Generador Cummins No. 1 | Gen. Cummins, Mod.: C 1000 D6 Serial No.: B12K304605 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 15/11/2021 se trabajo 1,039.0 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. |  | solicitado |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2022 NOV
Generador Cummins No. 2 | Gen. Cummins, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304604 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 15/11/2021 se trabajo 1,043.5horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. |  | solicitado |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2022 NOV
Generador Cummins No. 3 | Gen. Cummins, Mod.: C 185 D6 4 Serial No.: B12T022656 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 15/11/2021 se trabajo 485.1 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. |  | solicitado |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2022 ENE.: Meses de ejecución 2022.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Chiller No. 1 | York, Serial No. 2HXM013142 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Se revisara y controlara la oxidación de toda la carcasa. Se corrigen escapes y se regulan las presiones. De ser necesario se completara el agua en el sistema cerrado. | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-04-27 | REALIZADO |  |  | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2022. OCT
Chiller No. 2 | York, Serial No. 2HXM013140 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Limpieza de paneles : se lava a presión para limpiar condensadores | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-07-12 | REALIZADO |  |  | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2022. OCT
Manejadora No.1 | York, 110 kw (17850 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | cada 3 meses | 2022-12-18 | 2023-03-18 | ✓
manejadora aérea no.1 antigua capilla |  | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-10-09 | 2023-01-09 | ✓
manejadora aérea no.2 cocinilla | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-10-07 | 2023-01-07 | ✓
manejadora aérea no.3 cafetería | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-10-02 | 2023-01-02 | ✓
Manejadora aérea no.4 patología | York,VAH-04WX4Y,Capacity 17 kw, Peso 145 KG | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-11-02 | 2023-02-02 | ✓
Manejadora No.5 | York,80kw (14875 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2022-12-07 | 2023-03-07 | ✓
Manejadora No. 6 | York, 95kw (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2022-12-11 | 2023-03-13 | ✓
Manejadora No. 7 aérea comedor | York, 28 KW (4760 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-12-25 | 2023-03-27 | ✓
Manejadora No.7 | York, 28 KW (4760 M3/h) | Pintura antióxido, limpieza cuartos Cambio de correas(21/2/14) |  | Cada 3 meses | 2022-12-31 | 2023-03-30 | ✓
Manejadora No.8 aérea almacén | York, 80 KW (14875 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-12-05 | 2023-03-05 | ✓
Manejadora No.9 aérea lab | York, 95 KW (14450 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-12-15 | 2023-03-15 | ✓
Manejadora No.9 | York, 90 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2022-12-10 | 2023-03-10 | ✓
Manejadora No.11 administración | York, 82 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2022-12-20 | 2023-03-20 | ✓
Manejadora No.12 lobby 2 | York, 86 KW (14456 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2022-12-18 | 2023-03-20 | ✓
Manejadora No.13 etapa 3 segundo nivel | York, 148 KW (23800 M3/h) | Limpieza general |  | Cada 3 meses | 2022-12-02 | 2023-03-02 | ✓
Manejadora No.14 azotea | York, 112 KW (22112 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2022-12-10 | 2023-03-10 | ✓
Manejadora No.15 azotea | York, 69 KW (13600 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2022-12-21 | 2023-03-21 | ✓
Manejadora No.16 etapa 1, 3 piso | York, 84 KW (14960 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2022-12-10 | 2023-03-10 | ✓
Manejadora No.17 etapa 3, 3 piso | York, 123 KW (24990 M3/h) | Drenaje y limpieza filtros |  | Cada 3 meses | 2022-12-06 | 06/0/2023 | ✓
Manejadora No.18 etapa 3,4 nivel | York, 103 KW (23800 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-12-04 | 2023-03-04 | ✓
Manejadora No.19 azotea | York, 102 KW (23800 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2022-12-10 | 2023-03-10 | ✓
Manejadora No.20 azotea | York, 116 KW (24650 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2022-12-03 | 3/03/2023 | ✓
Bomba de agua No. 1 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:04018EP3E324JPW22 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2022-12-18 | 2023-03-18 | ✓ |  |  | 18 /12/2019 se le dio mantenimiento
Bomba de agua No.2 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:0401 8EP3E324JPW23 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2022-12-18 | 2023-03-18 | ✓ |  |  | 18/12/2019 se le dio mantenimiento rebobinado y cambio de rodamientos ,cellos, pintura
Bomba de agua No.3 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM Mod.04018EP3E324JPW24 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2022-12-18 | 2023-03-18 | ✓
Extractor Aire No. 1 (Etapa III) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:210ACE210C9B Serial:270SE13588-01/0004501 | Se limpian aspas, se egrasan partes y se ajustan correas. Se revisan partes eléctricas. | Se verifica diariamente, | Cada 6 meses | 2022-09-21 | 2023-03-21 | ✓
Extractor Aire No. 2 (Etapa III) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115 v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo: 100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0009601 | Se cambian correas | Se verifica diariamente, |  | 06/09/202 | 2023-03-06 |  |  |  | en espera de servicio
Extractor Aire No. 3 (Etapa II) | Marca: Cook, 1.5 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180 C8B33 Serial:270SE13588-01/0005501 |  | Se verifica diariamente,
Extractor Aire No. 4 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0013301 | Se cambian piezas | Se verifica diariamente, | Cada6 meses | 2022-09-25 | 2023-03-25 |  |  |  | en espera de servicio | bar: Meses de ejecución 2022. SEPT
Extractor Aire No. 5 (Etapa I) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180C9B33 Serial:270SE13588-01/0006601 |  | Se verifica diariamente, | bar: Meses de ejecución 2022. SEPT
Extractor Aire No. 6 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0008601 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2022-12-23 | 2023-03-24 | REALIZADO
Extractor Aire No. 7 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0011501 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2022-12-22 | 2023-03-22 | REALIZADO
Extractor Aire No. 8 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP,115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEH100C15DH Serial:270SE13588-01/0007702 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2022-12-04 | 2023-03-04 | REALIZADO
Extractor Aire No. 9 (Etapa II) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:195ACE195C9B Serial:270SE13588-01/0000701 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2022-12-21 | 2023-03-21 | REALIZADO
Caseta de Gases Médicos
SISTEMA O EQUIPO | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2022. ENE.: Meses de ejecución 2022.
| Descripción breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Banco Oxigeno |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2022-09-09 | 2023-09-09 | ✓
Banco Oxido Nitroso |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2022-04-07 | 2023-04-07 | ✓
✓
Compresor Aire limpio | Marca Ohio: Modelo A1000 B-T2, Serie 196612, 208 volt. | Se verifica el ajuste de correas, se completan los lubricantes | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 6 meses | 2022-07-22 | 2023-01-22 | ✓ |  |  | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general
Compresor Extractor gases | Marca Ohio: Mod S3000B-ST2 Ser:196611 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio rodamientos | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2022-02-22 | 2023-02-22 | ✓ |  |  | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1004 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2022-10-10 | 2023-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1001 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2022-10-10 | 2023-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO
SISTEMA PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Sistema o equipos | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2022. ENE.: Meses de ejecución 2022.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Filtro de Hilo |  | Cambio Completo |  | Cada seis meses | 2022-06-03 | 2022-12-03 |  | NO/REALIZADO |  | Mantenimiento solicitado Equipo funcionando al 100%
Lampara ultravioleta |  | Cambio lampara |  | Cada año | 2021-08-10 | 2022-08-10
Filtro de carbón |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 2022-06-03 | 2022-12-03
Sistema de membrana |  | Cambio filtro |  | Cada seis meses | 2022-06-03 | 2022-12-03
Lampara de ozono | Serie 39n090W883H1 | Sustitución |  | Cada seis meses | 03/06/2022 | 2022-12-03
Bomba de suministro de agua potable No.1 | SERIE 39N090W883H1 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2022-01-10 | 2023-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2022. ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.2 | SERIE Z1203160292 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2022-03-15 | 2023-03-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2022. MARZ
Bomba sumergible |  | sustitución de piezas desgastadas |  | Anualmente | 2022-09-15 | 2023-09-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2022. SEPT
SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2022. ENE.: Meses de ejecución 2022.
| Descripción breve del Equip. | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Panel de Control | FIRE ALARM SUBASSEMBLY -S635 | Limpieza, ajuste de parámetro y prueba de funcionamiento funcionamiento. |  | anualmente | 2019-09-14 | 2020-09-14 |  | NO/REALIZADO
Extintores |  | Serecargan cambios de mangueras y pintura | Chequeo de precion | Anualmente | 2022-08-19 | 2023-08-19 | REALIZADO
Bomba Jocky |  | Compartido con el pediátrico |  | Anualmente |  |  |  | NO/REALIZADO |  | COMPARTIDO CON EL HOSPITAL PEDIATRICO
Generador |  | Compartido con el pediátrico |  | anualmente |  |  |  | NO/REALIZADO
SISTEMA DE CALDERAS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2022. ENE.: Meses de ejecución 2021.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Caldera No.1 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-24 A 220 VOLT | Cambio de juntas, cambio de cristales, cambio de fibra , cambio de soga, cambio de válvula de seguridad lavado a presión , prueba hidrostática, lavado de interior, cambio de foto cerda, chequeo de amplificador cheque de válvula entrada de gas, cambio de manómetros, chequeo bombas de entrada de agua, cambio de la flota , control de nivel de agua, ects |  | Cada 6 meses | 2020-08-28 | 2021-02-28 |  | NO/REALIZADO |  | SOLICITADO
Caldrea No. 2 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-25 A 220 VOLT |  |  | Cada 6 meses | 2022-02-06 | 2022-08-06 |  | NO/REALIZADO |  | SOLICITADO | bar: Meses de ejecución 2021. JUL
ELEVADORES DE CARGA
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2021. ENE.: Meses de ejecucion 2021.
| Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/RRELIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Elebador duplex principal |  | Actividades que se le deben realizar: engrase, apriete, y ajuste de los cables usados en el izaje de las cajas de ascensor ; limpieza y ajuste de botoneras, y sensores eletricos; limpieza de paneles, medir alimentacion electrica, limpieza de cabia, goma de motor,cable sincronizacion, revision de fusibles tornillos y contactores, verificación de códigos de seguridad y de prueba de carga para chequeo de desgaste. |  | Mensual | 2022-12-20 | 2023-01-20 | ✓ |  |  | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2021. ENE. to Meses de ejecucion 2021. JUL
Elevador camillero | [6 empty] | ✓
✓
Elevador de carga | [6 empty] | ✓
AUTOCLAVE
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2021. ENE.: Meses de ejecucion 2022.
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
AUTOCLAVE (Vapor) Quirófano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27321 | 1. Comprobar que las fuentes de suministro del esterilizador funcionan correctamente: - Si el esterilizador está conectado a un sistema de suministro de vapor externo comprobar que la presión de suministro está entre 3,0 y 3,3 bar y que los filtros y dispositivos de desagüe funcionan correctamente. - Comprobar que la presión de suministro de agua está entre 0,5 y 6 bar, y que el equipo de tratamiento de agua funciona correctamente. - Si el generador de vapor tiene un suministro de agua desmineralizada aparte, realizar las mismas comprobaciones que para el suministro de agua del esterilizador. - Si procede, comprobar que la presión de suministro de aire está entre 4 y 10 bar. Extraer el aire del sistema del reductor de presión y ajustar según sea necesario. - Si procede, extraer el condensado del recipiente de aire del compresor integrado y/o el separador de condensado del reductor de presión. 2. Limpiar la junta de la puerta de carga y, si el esterilizador es de 2 puertas, también la junta de la puerta de descarga, como se describe en el apartado 11.4. Cambiar la junta si está dañada. Con la(s) junta(s) en su lugar, efectuar un Test de Vacío para comprobar que las juntas de la cámara funciona correctamente. 3. Comprobar que el dispositivo o los dispositivos de apertura/cierre de seguridad de las puertas funcionan correctamente. En concreto, comprobar que el mecanismo de seguridad funciona correctamente. Si la puerta es automática, pulsar la tecla de la puerta para cerrar la puerta y asegurarse de que se detiene cuando se aplica presión a cualquier punto del borde de la puerta. La fuerza necesaria para detener la puerta debe ser inferior a 150 N. 4. Comprobar que no hay fugas en todo el sistema de tuberías (vapor, agua y aire) del esterilizador | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO |  | 2022-11-04 | 2023-05-04 |  |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
CADA 6-8 MESES
REALIZADO
AUTOCLAVE ( Vapor) Quirofano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27322 | • Cambio de la junta de las puertas - Retirar la junta de la puerta de su alojamiento en la parte interna de la puerta - Inserte la nueva junta en las cuatro esquinas del marco de alojamiento y presione suavemente a lo largo de todo el recorrido de la junta para facilitar la inserción en el marco. • Cambio del filtro de aire (fig.7.1/9) Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento y reemplacelo por uno nuevo. - Ajuste el nuevo filtro en su alojamiento. - Conecte de nuevo el equipo.  • Cambio del filtro de la solución del agua desmineralizada Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento / desconecte la manguera y reemplacelo por uno nuevo. - Conecte de nuevo la manguera sujetándo con los elementos de acopla¬miento. - Conecte de nuevo el equipo. • Cambio del filtro de agua estéril (fig.7.1/5) Cuidado: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro - Retire el filtro de su alojamiento soltando los elementos de acoplamiento. - Inserte un nuevo filtro sujetándolo con los elementos de acoplamiento. - Conecte de nuevo el equipo. • Tableta descalcificadora (fig.7.1/14) - Si la calidad del agua es mala, (conductividad > 1500 μs/cm y/o dureza > 30°dH) recomendamos utilizar una nueva pastilla descalcificadora de forma regular (cada aprox. 30-40 ciclos ) y/o mensualmente. • Cambio del cartucho de agua desmineralizada (7.1/15) El aviso para el cambio del cartucho aparece en el display.Manual Esterilizador VBTF 130 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2022-11-04 | 2023-05-04
EN FUNCIONAMIENTO
REALIZADO
AUTOCLAVE FORMALDEHIDO Quirofano | MATACHANA MOD: 130FL SERIE 27323 | Limpieza junta puerta y parte frontal cámara | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2022-11-04 | 2023-05-04 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
Limpieza cámara, bandejas y porta bandejas
Limpieza filtro cámara
Limpieza superficies externas esterilizador
Limpieza plato difusor de vapor
Sustitución filtro bacteriológico
Sustitución filtro anti polvo
Limpieza de ambos depósitos de agua
800 Sustitución junta de la puerta
AUTOCLAVE (Vapor) Laboratorio 21 lit ED | MARCA MATACHANA Mod: 21ED Serie: 110756 | Cada 6 meses | MANTENIMIENTO INTERNO | Cada 9 meses | 2022-08-29 | 2023-05-29 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
AUTOCLAVE (Vapor) Odontología 21 E | MARCA MATACHANA Mod: 21E Serie: 107441 | cada 12 meses | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | Cada 9 meses | 2022-08-29 | 2023-05-02 | REALIZADO |  |  | EN MANTENIMIENTO
EQUIPOS INDUSTRIALES
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2022. ENE.: Meses de ejecucion 2021.
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Horno rational | MOD: Combi master , serie 11MH12052303429 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2022-05-16 | 2023-05-16 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO /EN ESPERA DE UNA TARJETA
lava vajillas | MOD: CLPS66E, Serie 85-1081224 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2020-11-20 | 2021-11-20 |  | ✓ |  | FUERA DE SERVICIO POR TERMOTACTO MANTENIMIENTO INTERNO Y CANBIODE BOLLA NOV/2020
Licuadora estacionaria | MOD:LAR-25PMB,Serie 000362 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2022-09-15 | 2023-09-15 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento
Batidora estacionaria | MOD: AX-M40, Serie 07120553 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2022-09-15 | 2023-09-15 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
Salten basculante | MOD: JEMI,Serie G-90 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2022-01-04 | 2023-01-04 | ✓ |  |  | EN FUNCIONAMIENTO Y EN ESPERA de termometro digital
estufa estacionaria | MOD: T601, Serie 900-EV | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DEGAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | CADA 6 MESES | 2022-03-10 | 2022-09-10 |  | NO/REALIZADO |  | En funcionamientos y en esperas de piezas
plancha Estacionaria de Cosina | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2022-04-07 | 2023-04-07 |  | NO/REALIZADO |  | Fuera de servicio en espera de piezas
freidora | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | N/AP | ANUAL | N/AP |  |  |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
maquina trasportadora de bandeja | MOD:RSPV,Serie 12054121450/36 | VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LIMPIEZA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 12 /04/2022 | 12 /04/2023 | ✓ |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO
Marnitas estacionarias | MOD:PM8IV150,Serie 031029QE31/12 | VERIFICACION DE FLUIDO DE VAPOR DE RED. | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO INTERNO | ANUAL | 25/O7/2022 | 2023-07-25 | ✓ |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO
Cámara frigorífica de vegetales | MOD: M5B135T38F,Serie 1215473L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2021-02-15 | 2022-02-15 |  | ✓ |  | EN SERVICIO/EN ESPERA DE MANTENIMIENTO GENERAL
Cámara frigorífica de carne | MOD: M5B135T38F,Serie 1210139L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2021-02-15 | 2022-02-15 |  | ✓ |  | EN SERVICIO / PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL
Cámara frigorífica de congelado | MOD:350235T285F,Serie 1202550l | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2021-02-15 | 2022-02-15 |  | ✓ |  | EN FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL
EQUIPOS DE LAVANDERIA
Sistema Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2021. ENE.: Meses de ejecucion 2021.
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Rolo | Mod: PBP-5132-V Serial: 2190071/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2022-11-30 | 2023-07-30 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento
Rolo | Gibon DE 660, Serial: 2290076/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2022-11-30 | 2023-07-30 | REALIZADO |  |  | Een funcionamiento
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290074/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2021-09-30 | 2022-05-30 |  | NO/REALIZADO | falta de piezas | Fuera de servicio por tarjeta , y en espera cambio de motor
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290075/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2021-09-30 | 2022-05-30 | REALIZADO |  |  | remplaso del motor 21/6/2021 esta en funcionamiento a falta de sensor de puerta
Secadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160706/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2021-09-30 | 2022-05-30 |  | NO/REALIZADO | falta de piezas | En funcionamiento y en espera cambio de motor
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160707/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2020-07-22 | 2021-02-22 |  |  | En proseso | NO ESTA EN USO
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160707/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2020-07-22 | 2021-02-22 |  |  | En proseso | EN FUNCIONAMIENTO
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160708/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2021-07-28 | 2022-01-22 |  |  | solisitado | En funcionamiento, mantenimiento vencido
Lavadora | Gibon Mod: HS-6023 Serial: 2141382/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2021-07-28 | 2022-01-22 |  |  | solisitado | Fuera de servicio por pieza solicitada
EQUIPOS HOSPITALARIOS DE BAJO MANTENIMIENTO
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2021. ENE.: Meses de ejecucion 2021.
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Desfibrilador | monitor desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | cambio de fusibles y bateria, chequeo de cables paciente y AC, chequeo de impresora |  | ocasinal
Ventilador Pulmonar con Turbina Siaretron 4000 UCI NEONATAL | 1. Filtro de aire 2. Rejilla protección para calefacción 3. Cuerpo del ventilador | 1. El ventilador pulmonar debe someterse a inspección y control general y deben sustituirse las partes sometidas a desgaste. 2. Esterilizar/desinfectar según las prácticas descritas en el presente manual y según las normas de referencia locales. 3. Esterilizar antes de una eliminación no destructiva |  | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17
| 1. Prestaciones del ventilador | 1. Efectuar una verificación de las prestaciones. Nota: La verificación incluye la realización de un test de seguridad eléctrica y la inspección de un ventilador pulmonar para detectar daños mecánicos y la comprobación de la legibilidad de las etiquetas. |  |  |  |  | REALIZADO
1. Cuerpo 2.Cabezal de sellado
1. Fuentes de suministro del esterilizador 2. Junta de la puerta de carga 3. Junta de la puerta de descarga 4. Sistema de tuberías
1. Filtro estéril para aireación 2. Cuerpos y actuadores de las válvulas de seguridad 3. tuberías del esterilizador 4. Depósitos de agua 5. Válvulas de retención, válvulas manuales, válvulas de solenoide y válvulas neumáticas del sistema. 6. Presostatos 7. Indicador de temperatura 8. Indicador de presión 9. Puertas y el control de bloqueo de las puertas. 10. Sistemas de seguridad 11. Recipientes de presión 12. Seguridad eléctrica del esterilizador. 13. Memoria del historial 14. Purgador termostático de la recámara
Digitalizador de Imagen (CR-CLASSIC) | 1. Filtros 2. Software 3. Parte mecánica y eléctrica | 1. Limpieza de los filtros 2. Recarga de software 3. Revisión de la parte mecánica y eléctrica | Interno | Anual
Unidad Odontológica (2) marca: FEESA modelo: ASP SERIE: LD/759690 | 1. Eyectores 2. Sistema eléctrico de neumática 3. Reflector o mica | 1. Limpieza de los eyectores 2. Revisión del sistema eléctrico de neumática 3. Limpieza del reflector o mica | Interno | Semanalmente
Lámpara de fototerapia (marca: DRÄGER modelo:PT4000 | 1. Tubo 2. Fusible 3. Cable AC | 1. Reemplazar tubo 2. Cambio de fusible 3. Chequeo del cable AC | Interno | Anual o cada 1000 hora
Desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Impresora | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de impresora |  | Interno
Monitor de signos vitales marca: Drager modelo:Infinity Vista/VISTA XL | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | Interno
Lámpara de examen Marca: Inmoclicnc | 1. Lámpara 2. Partes móviles 3. Fusibles y bombillos. 4. Cable AC | 1. Limpiar lámpara: Nota: Solo debe hacerse con agua y jabón neutro, no utilizar productos corrosivos ni materiales abrasivos. 2. Revisar periódicamente las partes móviles para evitar su deterioro. 3. Cambiar fusibles y bombillos. 4. Chequeo del cable AC | Interno
Electrocauterio (4) marca: EBER modelo: VI0300S | 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Cambiar: 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Interno
Electrocardiógrafo marca: G.E modelo:MAC 1600 | 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Interno
Esfigmomanómetro marca: RISTER |  |  | Interno
Bomba de infusión volumétrica marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Bomba de infusión de jeringa marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Lámpara de cirugía Led (5) marca: Drager modelo: Plolaris 100/200 |  |  | Interno
Balanza pediátrica marca: Seca modelo:725 |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Balanza de adulto marca: Seca modelo:700 +TALLIMETRO |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Mesa de cirugía(5) marca: SCHNITZ modelo: mobilis | 1. Batería y fusible 2. Sistema hidráulico 3. Cable AC y del control | 1. Cambiar batería y fusible 2. Ajustar las posiciones y chequeo del hidráulico 3. Cambiar cheque de cable AC y del control | Interno
Oftalmocopio (19) marca: Rister modelo: Ri-former | 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Cambiar: 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Interno
Nebulizador marca: modelo: | 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Cambiar: 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico, 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Interno
Negatoscopio marca: Inmoclicnc |  | 1. Limpiar equipo. Nota: realizar con un paño húmedo y no utilizar alcohol sobre el visor. 2. Cambiar: fusibles, bombillo o tubo y transformador. 3. Revisar cable AC . | Interno
Camilla de transporte marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Camilla de examen pediátrica marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Cuna para recién nacido marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Porta sueros de 2 y 4 ganchos |  |  | Interno
Oxímetro de pulso marca: RGB modelo: E1011700 | 1. Pila 2. Sensor SO2 | 1. Cambiar pila y sensor de SO2 | Interno
Laringoscopios A,P,N Marca:HERSILL | 1. Pilas/baterías. 2. Parte externa 3. Bombilla 4. Pala | 1. Quitar las pilas / baterías. 2. Limpiar la parte exterior con un trapo y solución desinfectante. Nota: Comprobar que el mango está seco, por dentro y por fuera, antes de proceder al cambio de pilas / baterías. 3. Comprobar que la bombilla se encuentra completamente roscada en su alojamiento antes de proceder a la limpieza de la pala. | Interno
EQUIPOS DE PATOLOGIA
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2021. ENE.: Meses de ejecucion 2021.
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.1 | MOD:MATACHANA, Serie F-00903 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2022-11-15 | 2023-11-15 | REALIZADO |  |  | Fuera de servicio por valvula elect
Grua transportadora de cadaveres | MOD:LIFTING TROLLEY,Serie ELE0212109/2012 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2021-05-05 | 2022-05-05 |  |  |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO Fuera de servicio por bateria
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.2 | MOD:MATACHANA, Serie F-10008 | Se recomienda realizar la limpieza del exterior e interior de las cámaras una vez por semana. Emplee agua tibia para el interior. Nunca lo haga con detergentes fuertes, gasolina, sosa, vinagre, etc. Para el exterior utilice un limpiador de muebles, y para los plásticos sólo un trapo humedecido. Para realizar esta tarea no es necesario desconectar el equipo. · Comprobar la existencia de hielo sobre el evaporador. Si está atascado por el hielo, realizar un ciclo de descongelación manual. | cada 3 meses | Anual | 2022-11-15 | 2023-11-15 |  |  |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO
º
REALIZADO
EQUIPOS MEDICOS
Sistema o Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2021. ENE.: Meses de ejecucion 2022.
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sellador de bolsa de sangre |  | 5.1.1 Limpieza del cuerpo Limpie el exterior del cuerpo, así el dispositivo de sellado con un paño limpio y húmedo con detergente o desinfectante. Asegúrese de no caer ni derrame ningún líquido en su interior. Nunca utilice alcohol puro o cualquier otro disolvente fuerte para limpiar el cuerpo pintado de la selladora . Al final secar el superficie con una gasa o tela limpia. Limpieza del cabezal de sellado El cabezal de sellado está protegida por una tapa de plástico blanco. Para retirar la tapa presione suavemente en dirección del cuerpo de la máquina y su vez contemporáneo en sentido horario. La tapa tiene tres guía pines que en cierto punto de la rotación será libre de salir fuera. Cuando la tapa está eliminado limpia con una gasa limpia húmedo con alcohol los electrodos y el cuerpo de la abrazadera . Por favor, con frecuencia esta operación porque vieja suciedad deja en su lugar durante mucho tiempo llegar a ser muy difícil debido al efecto del calor y después, no será posible eliminar más sin dañar los electrodos . Al final seque cuidadosamente todas las piezas con un gasa o tela limpia y espere unos minutos antes de utilizar el sistema de nuevo. En cualquier caso, no deje marcas de los electrodos con objetos duros tales como vidrio -papel y nunca aplique demasiada fuerza en los electrodos : podría dañar los electrodos o comprometer la alineación . Antes de utilizar el sellador de nuevo usted tiene que instalar la tapa de protección. Proceder a la inversa operación como para su extracción : entrar en los tres pasadores correctamente en la guía , empuje la tapa para cargar el resorte interno y gire hacia la izquierda hasta el final. |  | REVICION VISUAL
cuna termica de resucitacion | marca: Drager modelo: GSDTC2-1 | todos los tubos flexibles deben comprobarse visualmente y cambiarse si estan dañados. Ademas, todos los tubos flexibles deben cambiarse cada 6 años. | INTERNO | Cada 6 mases | [5 empty] | EN ESPERA DE MANT
FUERA DE SERVICIO
cuna termica de UCIN | marca: Drager modelo: Babytherm 8004 | Para el mantenimiento, utilizar únicamente piezas originales Colchón de gel. Cubrir pequeñas grietas en la lámina con cinta adhesiva. Cambiar cuando el material se vuelve quebradizo o si existen grietas más grandes, aproxima-damente al cabo de 2 años. Guías de tubos flexibles Cambiarlas cuando el material se vuelva quebradizo o pegajoso. Lámparas para foco de trabajo y lamparilla de noche En caso de defecto, hacer cambiar por técnicos especializados. Radiador infrarrojo En caso de estar defectuoso, de sustituirse por personal cualificado. Se recomienda la sustitución después de 10000 horas de funcionamiento Lámparas de fototerapia A fin de poder conseguir el efecto terapéutico especificado es imprescindible que, en el caso de un fallo de alguna de las lámparas o a más tardar tras unas 1000 horas de servicio, se cambien, por un técnico capacitado, todas las 6 lámparas al mismo tiempo. Emplear únicamente las lámparas descritas expresamente para el recambio. ¡El empleo de lámparas diferentes puede afectar negativamente la seguridad y la efectividad de la fototerapia! | mantenimiento interno | cada 1 años
Incubadora | marca: drager modelo: C2ps-1 | Cambio de sensor O2 si es nesesario y de los filtro de aire |  | cada año
Lámpara de fototerapia | marca: DRÄGER modelo:PT4000 | Reemplace cada 1000 hora tubo, cambio de fusible y chequeo del cable AC |  | anual o cada 1000 hora | [5 empty] | DESPLAZADA POR LAMPARAS LED
EQUIPOS IMAGENES | [10 empty] | Meses de ejecucion 2022. ENE.: Meses de ejecucion 2022.
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones
Sonógrafo | Marca: G.E modelo: Logiq 5 / Logiq C3 | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. |  | ANUAL | 2022-02-23 | 2023-02-23 | REALIZADO
Mamografo | Marca: GENORAY, Mod. DMX-600 |  |  | cada 6 meses | 2022-10-11 | 2023-04-11 | REALIZADO
Mamografo | Marca: G.E Modelo:ALFA RL,Serie 6114 |  |  | cada 6 meses | 2022-08-23 | 2023-02-23 | REALIZADO
Desintometro | Marca:General Electri:MOD:PRODIGY ADVANCE, Serie 350834 GA | Mantenimiento General, limpieza y lubricacion de partes moviles calibracion actualizacion de software |  | ANUAL | 2022-12-15 | 2023-12-15 | REALIZADO
Rayos X de mesa 2 marca: GE Healthcare | modelo: XR600 | 1. Mantenimiento general 2. Limpieza de los módulos 3. Lubricación general de la columna |  | ANUAL | 2022-02-23 | 2023-02-23 | REALIZADO
Rayos X portatil | modelo-brivo Ser- RX285 AMX | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros |  | ANUAL | 2022-02-23 | 2023-02-23 | REALIZADO
Impresora de placa carestrean | Marca: carestrean, serie 68503572 |  |  | ANUAL | 2022-07-23 | 2023-07-23 | REALIZADO
EQUIPO CR | Marca: carestrean,Mod: serie 1000477 |  |  | ANUAL | 2021-10-15 | 2022-10-15 | REALIZADO
UCI ADULTO | bar: Meses de ejecucion 2022. ENE. to Meses de ejecucion 2022. DIC
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2022. ENE.: Meses de ejecucion 2022.
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Monitor NIHON KOHDEN | Mod:BSM3562 Ser: 14079 | Cambio de accesorio por el tecnico | MANT INTERNO | Cada mes
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004768763 |  | MANT INTERNO | Cada mes
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004755073 |  | MANT INTERNO | Cada mes | [5 empty] | En espera de mantenimiento todos
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004752967 |  | MANT INTERNO | Cada mes
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004754074 |  | MANT INTERNO | Cada mes
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004753966 |  | MANT INTERNO | Cada mes
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser: |  | MANT INTERNO | Cada mes
DESFRIBRILADOR BEXEN | Mod : BEANIBETX 700 Ser:2012/20024418 |  | MANT INTERNO | Cada mes
SONOGRAFO general electric | Mod: logi 0-C5 Ser:237589 WX7 |  | MANT INTERNO | Cada mes
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITAL XL Ser:ASDE 0158 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2022-10-17 | 2023-11-17 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0159 | Cambio sensor de oxigeno de flujo, de bateria, calibrasion y actualisacion de los de fabrica | MANT INTERNO | ANUAL | 2022-10-17 | 2023-11-17 | REALIZADO
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0160 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO
Ventilador de adulto | marca: drager modelo: EVITA XL Ser:ASDE0161 | 1 Extraer el filtro del aire de refrigeración de su alojamiento. 2 En su caso, girar la boquilla hacia la izquierda. 3 Desenroscar el tornillo con la ayuda de una moneda; quitarla caperuza. 4 Extraer el filtro de aire ambiente de la caperuza. 􀁺 Colocar el filtro de aire ambiente limpio o nuevo por debajo de las lengüetas. 􀁺 Colocar la caperuza, apretar el tornillo con la ayuda de una moneda. 􀁺 Eliminar el filtro de aire ambiente usado con los residuos domésticos. Desmontaje y montaje del filtro para la calefacción de la unidad del paciente El filtro se necesita para eliminar del aire ambiente las impurezas más gruesas y las partículas de polvo. El filtro se encuentra en la parte inferior junto a la válvula de espiración. Montar/desmontar el filtro: – Limpiar o sustituir si está sucio, o como máximo cada4 semanas. Sustituir como máximo al cabo de 1 año. 5 Extraer el filtro de la carcasa. 􀁺 Eliminar el filtro antiguo como basura doméstica. 6 Introducir en la carcasa el filtro nuevo/limpio. Limpiar la rejilla de protección para la calefacción de la unidad del paciente – Limpiar en caso de ensuciamiento o al cabo de 4 semanas. 􀁺 Eliminar la suciedad de la rejilla de protección con un paño de un sólo uso. ¡No dejar que Penetre humedad en el aparato! | MANT INTERNO | cada año | 2022-11-01 | 17/112023
REALIZADO
CENTRAL DE MONITORES | Marca: Drager Modelo :Infinity M300Sistema de telemetría Infinity marca: drager modelo:Infinity M300 | Para limpiar y desinfectar los aparatos de telemetría: 1 Limpie el aparato con una gasa humedecida en agua jabonosa. 2 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. 3 Desinfecte el aparato con una gasa humedecida en un agente limpiador. 4 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. | MANT INTERNO |  | 2021-08-03 | 2022-08-03
ocasional
Limpiar filtros de aire ICS opcionales
|  |  |  | 2 meses |  |  | REALIZADO
Batería de M300
|  | Servicio y mantenimiento del dispositivo |  | 1 año
EQUIPOS UCI NEONATAL
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas ejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2022. ENE.: Meses de ejecución 2022.
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Cuna de transporte | Marca Cobam Ser 0022006007 | Se cambia filtro de aire sensor de piel, cambio de batería, revisión de voltaje AC,DC,parte mecánica y limpieza general | Cambio de batería | Anual | 2021-02-09 | 2022-02-09 |  |  |  | En servicio
Cuna de transporte | Marca Draguer Ser
Cuna de transporte | Marca: DRAGER, Ser
CUNA TERMICA
Cuna térmica (1) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01004 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general |  | Anual | 2021-08-29 | 2022-08-29 |  |  |  | Nuevas en servicio
Cuna térmica (2) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01063 |  |  |  | 2021-08-29 | 2022-08-29
Cuna térmica (3) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01064 |  |  |  | 2021-08-29 | 2022-08-29
Cuna térmica (4) | Marca: DAVIA, SER: 22 B 77 B 01015 |  |  |  | 2021-08-29 | 2022-08-29
INCUBADORAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-2000 Ser:BB07H01005 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general | En espera | Anual |  |  |  |  | NUEVAS | En servicio
Incubadora (2) | Marca: DAVID, Ser: BB77A01099 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (3) | Marca : David Ser:1026 | [7 empty] | nuevas
Incubadora (4) | Marca: David Ser:1089 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (5) | Marca : David Ser: 1004 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (6) | Marca: David Ser: 1090 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (7) | Marca: David Ser: 1077 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (8) | Marca: David Ser:1011 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01001 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (2) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02024 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (3) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01086 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (4) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02001 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (5) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02023 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:ISOLET 8000 Ser: 00 | [7 empty] | NUEVA
Incubadora (2) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA
Incubadora (3) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA
MONITORES DRAGER
Monitores de signos vitales (1) | Marca. DRAGER, Mod: INFINITY VISTA XL Ser: 6004755367 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial. | Revicion visual | Cada 6 meses | 2022-01-27 | 2022-07-27 |  |  |  | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca: Draguer, Ser:6004754671 |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-07-27
Monitores de signos vitales (3) | Marca: Draguer, Ser:6004745957 |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-07-27
Monitores de signos vitales (4) | Marca: Draguer, Ser:6004757169 |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-07-27
Monitores de signos vitales (5) | Marca: Draguer, Ser:6004755768 |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-07-27
Monitores de signos vitales (6) | Marca: Draguer, Ser:6004665865 |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-07-27
Monitores de signos vitales (7) | Marca: Draguer, Ser:6004751968 |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-07-27
Monitores de signos vitales (8) | Marca: Draguer, Ser:6004753075 |  |  |  | 2022-01-27 | 2022-07-27
MONITORES EMTEL
Monitores de signos vitales (1) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203909 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses |  |  |  |  | NUEVA | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203918 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (3) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203912 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (4) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203899 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (5) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203904 | [7 empty] | NUEVA
MONITORES MAXIMO
Monitores de signos vitales (1) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visualpor el tecnico | Cada 6 meses | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  |  |  | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22
Monitores de signos vitales (3) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22
Monitores de signos vitales (4) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22
MONITORES DATA SCOPE
MONITORES DATA SCOPE (1) | Mod:PASS PORT2 Ser:TS133725F8 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio
MONITORES DATA SCOPE (2) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM12147-HI | [7 empty] | NUEVO
MONITORES DATA SCOPE (3) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM08787-CI
MONITORES DATA SCOPE (4) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM02138-DO
VENTILADORES DRAGER
VENTILADOR DRAGUER 1 | , Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO |  |  | En servicio
VENTILADOR DRAGUER 2 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0055 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO
VENTILADOR DRAGUER 3 | Mod:baby leve 8000 Ser ASDE-0053 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO
VENTILADOR DRAGUER 4 | Mod:baby love 8000 Ser AR7D-0035 |  |  |  | 17/112022 | 2023-11-17 | REALIZADO
VENTILADOR DRAGUER 5 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO
VENTILADORES SATHER
VENTILADORES SATHER 1 | Mod:siaretron 4000 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  | En servicio y en espera de mant
VENTILADORES SATHER 2 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20
VENTILADORESSATHER 3 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20
VENTILADORES BELLA VISTA
VENTILADORES BELLAVISTA 1 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153174 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  |  | EN ESPERA DE MANT | EN SERVICIO
VENTILADORES BELLAVISTA 2 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153169 |  |  |  | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  |  | EN ESPERA DE MANT
VENTILADORES BELLAVISTA 3 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153165 |  |  |  | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  |  | EN ESPERA DE MANT | En servicio
VENTILADORES RESVENT
VENTILADOR RESVENT 1 | Mod: IHOPE Ser:RSBASE 100 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpiza general | Revisión visual | ANUAL |  |  |  |  | Fuera de servicio | EN SERVICIO
VENTILADOR RESVENT 2 | Mod: IHOPE Ser:RSBASE 100 | [7 empty] | EN SERVICIO
EQUIPO DE QUIROFANO
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA XL | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod DRAGUER ASDE:0081, 0082, 0083, 0084, 0085 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  | Anual | 2022-04-18 | 2023-04-18 | REALIZADO
Maquina de anestesias | marca: drager modelo: fabius GS | Inspección y mantenimiento sólo por personal técnico debidamente calificado. Dräger Medical recomienda al servicio técnico DrägerService. FabiusGS premium Sistemas respiratorios Vaporizadores Sensores Tubo del ventilador Sustituya el filtro bacteriano de la línea de medición de presión y la bomba. Reemplace el diafragma del ventilador (paciente). Reemplace las juntas tóricas del vaporizador. Sustituya la junta del ventilador en caso de fugas. Conservación |  | Cada 12 meses | 2022-04-18 | 2023-04-18
REALIZADO
EQUIPO DE EMERGENCIA
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | Limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora |  | Mensualmente | 2022-05-07 | 2022-06-07 | REALIZADO
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420 |  |  |  | 2022-05-07 | 2022-06-07 | REALIZADO
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 477573 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial |  | Cada 6 meses
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 458077
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser:5516479571
ELECTRO CARDIOGRAFO GENERAL ELECTRIC | Mod MAC 600 Ser: SF7121 4266 4 PA | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores |  | ANUAL
VENTILADOR MINDRAY | Mod SV300 Ser: GB 65001350 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod AM 832 Ser: AM832HE1611103 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  |  | 2022-04-18 | 2023-04-18 | REALIZADO
0 | 0 | 0 | 0 | Cada 6 meses | [18 empty] | 0

## mantenimiento 2023-2024
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivos de equipos. 4.1.1.7.01 2023-2024
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parametros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023
Sistema Electrico | Descripcion breve del Equipo | Descripción de la Actividad | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Generador Cummins No. 1 | Gen. Cummins, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304605 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 01/08/2023 se trabajo 1,255.0 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Generador Cummins No. 2 | Gen. Cummins, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304604 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 01/08/2023 se trabajo 1,229.2horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Generador Cummins No. 3 | Gen. Cummins, Mod.: C 185 D6 4 Serial No.: B12T022656 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 01/08/2023 se trabajo 527.9horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | Mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Chiller No. 1 | York, Serial No. 2HXM013142 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Se revisara y controlara la oxidación de toda la carcasa. Se corrigen escapes y se regulan las presiones. De ser necesario se completara el agua en el sistema cerrado. | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-04-27 |  | solicitado fura de servicios |  | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2023 ABR; Meses de ejecución 2023 OCT
Chiller No. 2 | York, Serial No. 2HXM013140 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Limpieza de paneles : se lava a presión para limpiar condensadores | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-04-12 |  | solicitado fura de servicios |  | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
Manejadora No.1 | York, 110 kw (17850 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
manejadora aérea no.1 antigua capilla |  | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2023-10-09 | 2024-01-09 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ABR; Meses de ejecución 2023 JUL; Meses de ejecución 2023 OCT
manejadora aérea no.2 cocinilla | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2023-10-07 | 2024-01-07 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ABR; Meses de ejecución 2023 JUL; Meses de ejecución 2023 OCT
manejadora aérea no.3 cafetería | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2023-10-02 | 2024-01-02 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ABR; Meses de ejecución 2023 JUL; Meses de ejecución 2023 OCT
Manejadora aérea no.4 patología | York,VAH-04WX4Y,Capacity 17 kw, Peso 145 KG | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2023-11-02 | 2024-02-02 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 MAY; Meses de ejecución 2023 AGOST; Meses de ejecución 2023 NOV
Manejadora No.5 | York,80kw (14875 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No. 6 | York, 95kw (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No. 7 aérea comedor | York, 28 KW (4760 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2022-12-25 | 2023-03-27 | ✓ |  |  | fuera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.7 | York, 28 KW (4760 M3/h) | Pintura antióxido, limpieza cuartos Cambio de correas(21/2/14) |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.8 aérea almacén | York, 80 KW (14875 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2023-12-05 | 2024-03-05 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.10 aérea lab | York, 95 KW (14450 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2023-12-15 | 2024-03-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.9 | York, 90 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.11 administración | York, 82 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2023-12-20 | 2024-03-20 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.12 lobby 2 | York, 86 KW (14456 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.13 etapa 3 segundo nivel | York, 148 KW (23800 M3/h) | Limpieza general |  | Cada 3 meses | 2023-12-20 | 2024-03-20 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.14 azotea | York, 112 KW (22112 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.15 azotea | York, 69 KW (13600 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.16 etapa 1, 3 piso | York, 84 KW (14960 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.17 etapa 3, 3 piso | York, 123 KW (24990 M3/h) | Drenaje y limpieza filtros |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.18 etapa 3,4 nivel | York, 103 KW (23800 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2023-12-04 | 2024-03-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.19 azotea | York, 102 KW (23800 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 2024-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Manejadora No.20 azotea | York, 116 KW (24650 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2023-12-18 | 18/03/2024 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Bomba de agua No. 1 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:04018EP3E324JPW22 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-21 | 2024-03-21 | ✓ |  |  | 18 /12/2019 se le dio mantenimiento | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Bomba de agua No.2 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:0401 8EP3E324JPW23 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-21 | 2024-03-21 | ✓ |  |  | 18/12/2019 se le dio mantenimiento rebobinado y cambio de rodamientos ,cellos, pintura | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Bomba de agua No.3 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM Mod.04018EP3E324JPW24 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-21 | 2024-03-21 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Extractor Aire No. 1 (Etapa III) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:210ACE210C9B Serial:270SE13588-01/0004501 | Se limpian aspas, se egrasan partes y se ajustan correas. Se revisan partes eléctricas. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-21 | 2024-03-21 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Extractor Aire No. 2 (Etapa III) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115 v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo: 100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0009601 | Se cambian correas | Se verifica diariamente, |  | 2023-12-22 | 2024-03-22 |  |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Extractor Aire No. 3 (Etapa II) | Marca: Cook, 1.5 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180 C8B33 Serial:270SE13588-01/0005501 |  | Se verifica diariamente, | cada 6 meses | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Extractor Aire No. 4 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0013301 | Se cambian piezas | Se verifica diariamente, | Cada6 meses | 2023-09-22 | 2024-03-22 |  |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT
Extractor Aire No. 5 (Etapa I) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180C9B33 Serial:270SE13588-01/0006601 |  | Se verifica diariamente, | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT
Extractor Aire No. 6 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0008601 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-22 | 2024-03-22 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Extractor Aire No. 7 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0011501 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-22 | 2024-03-22 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Extractor Aire No. 8 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP,115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEH100C15DH Serial:270SE13588-01/0007702 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-04 | 2024-03-04 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Extractor Aire No. 9 (Etapa II) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:195ACE195C9B Serial:270SE13588-01/0000701 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2023-12-25 | 2024-03-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 SEPT; Meses de ejecución 2023 DIC
Caseta de Gases Médicos
SISTEMA O EQUIPO | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Banco Oxigeno |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2023-09-09 | 2024-09-09 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
Banco Oxido Nitroso |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2023-04-07 | 2024-04-07 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
✓
Compresor Aire limpio | Marca Ohio: Modelo A1000 B-T2, Serie 196612, 208 volt. | Se verifica el ajuste de correas, se completan los lubricantes | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 6 meses | 2023-09-25 | 2024-03-25 | ✓ |  |  | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT
Compresor Extractor gases | Marca Ohio: Mod S3000B-ST2 Ser:196611 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio rodamientos | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2023-02-22 | 2024-02-22 | ✓ |  |  | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1004 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2023-10-10 | 2024-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1001 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2023-10-10 | 2024-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
SISTEMA PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Sistema o equipos | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Filtro de Hilo |  | Cambio Completo |  | Cada seis meses | 2023-01-10 | 2023-06-10 |  | NO/REALIZADO |  | Mantenimiento solicitado Equipo funcionando al 100% | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUN
Lampara ultravioleta |  | Cambio lampara |  | Cada año | 2023-01-10 | 2024-01-10 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Filtro de carbón |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 2023-01-10 | 2023-06-10 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Sistema de membrana |  | Cambio filtro |  | Cada seis meses | 2023-01-10 | 2023-07-10 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUN
Lampara de ozono |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 10/01/2023 | 2023-06-10 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUN
Cisterna |  | LIMPIEZA |  | Anualmente | 2023-01-10 | 2024-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.1 | MOD JMM2534T SERIE Z1203160307 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2023-01-10 | 2024-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.2 | MOD JMM 2534T SERIE Z1203160292 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2023-12-27 | 2024-12-27 | ✓ |  |  | cambio de sellos y rodamientos 27/12/23 | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 DIC
Bomba sumergible |  | sustitución de piezas desgastadas |  | Anualmente | 2023-09-15 | 2024-09-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equip. | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Panel de Control | FIRE ALARM SUBASSEMBLY -S635 | Limpieza, ajuste de parámetro y prueba de funcionamiento funcionamiento. |  | anualmente | 2023-03-28 | 2024-03-28 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
Extintores |  | Serecargan cambios de mangueras y pintura | Chequeo de precion | Anualmente | 2022-08-19 | 2023-08-19 |  | NO/REALIZADO |  | SOLICITADO | bar: Meses de ejecución 2023 AGOST
Bomba Jocky |  | Compartido con el pediátrico |  | Anualmente |  |  |  | NO/REALIZADO |  | COMPARTIDO CON EL HOSPITAL PEDIATRICO
Generador |  | Compartido con el pediátrico |  | anualmente |  |  |  | NO/REALIZADO
SISTEMA DE CALDERAS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Caldera No.1 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-24 A 220 VOLT | Cambio de juntas, cambio de cristales, cambio de fibra , cambio de soga, cambio de válvula de seguridad lavado a presión , prueba hidrostática, lavado de interior, cambio de foto cerda, chequeo de amplificador cheque de válvula entrada de gas, cambio de manómetros, chequeo bombas de entrada de agua, cambio de la flota , control de nivel de agua, ects |  | Cada 6 meses | 2020-09-12 | 2024-03-12 |  | NO/REALIZADO |  | SOLICITADO fuera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
Caldrea No. 2 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-25 A 220 VOLT |  |  | Cada 6 meses | 2023-09-21 | 2024-03-21 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 SEPT
ELEVADORES DE CARGA
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/RRELIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Elebador duplex principal |  | Actividades que se le deben realizar: engrase, apriete, y ajuste de los cables usados en el izaje de las cajas de ascensor ; limpieza y ajuste de botoneras, y sensores eletricos; limpieza de paneles, medir alimentacion electrica, limpieza de cabia, goma de motor,cable sincronizacion, revision de fusibles tornillos y contactores, verificación de códigos de seguridad y de prueba de carga para chequeo de desgaste. |  | Mensual | 2023-12-20 | 2024-01-20 | ✓ |  |  | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE. to Meses de ejecucion 2023 DIC
Elevador camillero | [6 empty] | ✓
✓
Elevador de carga | [6 empty] | ✓
AUTOCLAVE
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
AUTOCLAVE (Vapor) Quirófano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27321 | 0 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO |  | 2022-11-04 | 2023-05-04 |  |  |  | FUERA DE SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
[8 empty] | NO REALIZADO | Solicitado
CADA 6-8 MESES
Solicitado
AUTOCLAVE ( Vapor) Quirofano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27322 | • Cambio de la junta de las puertas - Retirar la junta de la puerta de su alojamiento en la parte interna de la puerta - Inserte la nueva junta en las cuatro esquinas del marco de alojamiento y presione suavemente a lo largo de todo el recorrido de la junta para facilitar la inserción en el marco. • Cambio del filtro de aire (fig.7.1/9) Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento y reemplacelo por uno nuevo. - Ajuste el nuevo filtro en su alojamiento. - Conecte de nuevo el equipo.  • Cambio del filtro de la solución del agua desmineralizada Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento / desconecte la manguera y reemplacelo por uno nuevo. - Conecte de nuevo la manguera sujetándo con los elementos de acopla¬miento. - Conecte de nuevo el equipo. • Cambio del filtro de agua estéril (fig.7.1/5) Cuidado: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro - Retire el filtro de su alojamiento soltando los elementos de acoplamiento. - Inserte un nuevo filtro sujetándolo con los elementos de acoplamiento. - Conecte de nuevo el equipo. • Tableta descalcificadora (fig.7.1/14) - Si la calidad del agua es mala, (conductividad > 1500 μs/cm y/o dureza > 30°dH) recomendamos utilizar una nueva pastilla descalcificadora de forma regular (cada aprox. 30-40 ciclos ) y/o mensualmente. • Cambio del cartucho de agua desmineralizada (7.1/15) El aviso para el cambio del cartucho aparece en el display.Manual Esterilizador VBTF 130 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2022-11-04 | 2023-05-04
EN FUNCIONAMIENTO
[8 empty] | NO REALIZADO | SOLICITADO
AUTOCLAVE FORMALDEHIDO Quirofano | MATACHANA MOD: 130FL SERIE 27323 | Limpieza junta puerta y parte frontal cámara | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2022-11-04 | 2023-05-04 |  |  | SOLICITAMO | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
Limpieza cámara, bandejas y porta bandejas
Limpieza filtro cámara
Limpieza superficies externas esterilizador
Limpieza plato difusor de vapor
Sustitución filtro bacteriológico
Sustitución filtro anti polvo
Limpieza de ambos depósitos de agua
800 Sustitución junta de la puerta
AUTOCLAVE (Vapor) Laboratorio 21 lit ED | MARCA MATACHANA Mod: 21ED Serie: 110756 | Cada 6 meses | MANTENIMIENTO INTERNO | Cada 9 meses | 2022-08-29 | 2023-05-29 |  |  | SOLICITADO | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
AUTOCLAVE (Vapor) Odontología 21 E | MARCA MATACHANA Mod: 21E Serie: 107441 | cada 12 meses | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | Cada 9 meses | 2022-08-29 | 2023-05-02 |  |  | SOLICITADO | EN MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
EQUIPOS INDUSTRIALES
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Horno rational | MOD: Combi master , serie 11MH12052303429 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-04-16 | 2024-04-16 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Lava vajillas | MOD: CLPS66E, Serie 85-1081224 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-08-15 | 2024-08-15 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Licuadora estacionaria | MOD:LAR-25PMB,Serie 000362 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-09-15 | 2024-09-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Batidora estacionaria | MOD: AX-M40, Serie 07120553 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-09-15 | 2024-09-15 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Salten basculante | MOD: JEMI,Serie G-90 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-08-16 | 2024-08-16 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Estufa estacionaria | MOD: T601, Serie 900-EV | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DEGAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | CADA 6 MESES | 2023-08-16 | 2024-02-16 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Plancha Estacionaria de Cosina | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-08-16 | 2024-08-16 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Freidora | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | N/AP | ANUAL | N/AP |  |  | NO/REALIZADO |  | En espera valvula control de gas
Maquina trasportadora de bandeja | MOD:RSPV,Serie 12054121450/36 | VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LIMPIEZA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 12 /04/2023 | 12 /04/2024 | ✓ |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Marnitas estacionarias | MOD:PM8IV150,Serie 031029QE31/12 | VERIFICACION DE FLUIDO DE VAPOR DE RED. | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO INTERNO | ANUAL | 2023-08-16 | 2024-08-16 | REALIZADO |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Cámara frigorífica de vegetales | MOD: M5B135T38F,Serie 1215473L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2023-02-15 | 2024-02-15 |  | ✓ |  | EN SERVICIO/EN ESPERA DE MANTENIMIENTO GENERAL | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Cámara frigorífica de carne | MOD: M5B135T38F,Serie 1210139L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2023-02-15 | 2024-02-15 |  | ✓ |  | EN SERVICIO / PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Cámara frigorífica de congelado | MOD:350235T285F,Serie 1202550l | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2023-02-15 | 2024-02-15 |  | ✓ |  | EN FUNCIONAMIENTO PENDIENTE DE MANTENIMIENTO GENERAL | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
EQUIPOS DE LAVANDERIA
Sistema Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Rolo | Mod: PBP-5132-V Serial: 2190071/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2023-08-22 | 2024-04-22 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Rolo | Gibon DE 660, Serial: 2290076/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2023-08-22 | 2024-08-22 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290074/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2021-09-30 | 2022-05-30 |  | NO/REALIZADO |  | Fuera de servicio por tarjeta 30/4/023 cambio de motor | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290075/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2023-04-30 | 2023-10-30 |  | NO/REALIZADO | EN SERVICIO | Remplaso del motor 21/6/2021 esta en funcionamiento a falta de sensor de puerta | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Secadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160706/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2023-04-30 | 2023-10-30 |  | NO/REALIZADO |  | Fuera de servicio por tarjeta 30/4/023 cambio de motor | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160707/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2023-03-15 | 2023-11-15 |  |  | Solisitado | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160707/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2023-03-15 | 2023-11-15 |  |  | Solisitado | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160708/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2021-07-28 | 2022-01-22 |  |  | solisitado | En funcionamiento, mantenimiento vencido | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE.
Lavadora | Gibon Mod: HS-6023 Serial: 2141382/12 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2021-07-28 | 2022-01-22 |  |  | solisitado | Fuera de servicio por pieza solicitada | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE.
EQUIPOS HOSPITALARIOS DE BAJO MANTENIMIENTO
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Desfibrilador | monitor desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | cambio de fusibles y bateria, chequeo de cables paciente y AC, chequeo de impresora |  | ocasinal
Ventilador Pulmonar con Turbina Siaretron 4000 UCI NEONATAL | 1. Filtro de aire 2. Rejilla protección para calefacción 3. Cuerpo del ventilador | 1. El ventilador pulmonar debe someterse a inspección y control general y deben sustituirse las partes sometidas a desgaste. 2. Esterilizar/desinfectar según las prácticas descritas en el presente manual y según las normas de referencia locales. 3. Esterilizar antes de una eliminación no destructiva |  | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17
| 1. Prestaciones del ventilador | 1. Efectuar una verificación de las prestaciones. Nota: La verificación incluye la realización de un test de seguridad eléctrica y la inspección de un ventilador pulmonar para detectar daños mecánicos y la comprobación de la legibilidad de las etiquetas. |  |  |  |  | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
1. Cuerpo 2.Cabezal de sellado
1. Fuentes de suministro del esterilizador 2. Junta de la puerta de carga 3. Junta de la puerta de descarga 4. Sistema de tuberías
1. Filtro estéril para aireación 2. Cuerpos y actuadores de las válvulas de seguridad 3. tuberías del esterilizador 4. Depósitos de agua 5. Válvulas de retención, válvulas manuales, válvulas de solenoide y válvulas neumáticas del sistema. 6. Presostatos 7. Indicador de temperatura 8. Indicador de presión 9. Puertas y el control de bloqueo de las puertas. 10. Sistemas de seguridad 11. Recipientes de presión 12. Seguridad eléctrica del esterilizador. 13. Memoria del historial 14. Purgador termostático de la recámara | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Digitalizador de Imagen (CR-CLASSIC) | 1. Filtros 2. Software 3. Parte mecánica y eléctrica | 1. Limpieza de los filtros 2. Recarga de software 3. Revisión de la parte mecánica y eléctrica | Interno | Anual | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Unidad Odontológica (2) marca: FEESA modelo: ASP SERIE: LD/759690 | 1. Eyectores 2. Sistema eléctrico de neumática 3. Reflector o mica | 1. Limpieza de los eyectores 2. Revisión del sistema eléctrico de neumática 3. Limpieza del reflector o mica | Interno | Semanalmente | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE. to Meses de ejecucion 2023 JUL
Lámpara de fototerapia (marca: DRÄGER modelo:PT4000 | 1. Tubo 2. Fusible 3. Cable AC | 1. Reemplazar tubo 2. Cambio de fusible 3. Chequeo del cable AC | Interno | Anual o cada 1000 hora | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Impresora | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de impresora | Interno | anual | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Monitor de signos vitales marca: Drager modelo:Infinity Vista/VISTA XL | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | Interno | anual | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE.
Lámpara de examen Marca: Inmoclicnc | 1. Lámpara 2. Partes móviles 3. Fusibles y bombillos. 4. Cable AC | 1. Limpiar lámpara: Nota: Solo debe hacerse con agua y jabón neutro, no utilizar productos corrosivos ni materiales abrasivos. 2. Revisar periódicamente las partes móviles para evitar su deterioro. 3. Cambiar fusibles y bombillos. 4. Chequeo del cable AC | Interno
Electrocauterio (4) marca: EBER modelo: VI0300S | 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Cambiar: 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Interno
Electrocardiógrafo marca: G.E modelo:MAC 1600 | 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Interno
Esfigmomanómetro marca: RISTER |  |  | Interno
Bomba de infusión volumétrica marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Bomba de infusión de jeringa marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Lámpara de cirugía Led (5) marca: Drager modelo: Plolaris 100/200 |  |  | Interno
Balanza pediátrica marca: Seca modelo:725 |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Balanza de adulto marca: Seca modelo:700 +TALLIMETRO |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Mesa de cirugía(5) marca: SCHNITZ modelo: mobilis | 1. Batería y fusible 2. Sistema hidráulico 3. Cable AC y del control | 1. Cambiar batería y fusible 2. Ajustar las posiciones y chequeo del hidráulico 3. Cambiar cheque de cable AC y del control | Interno
Oftalmocopio (19) marca: Rister modelo: Ri-former | 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Cambiar: 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Interno
Nebulizador marca: modelo: | 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Cambiar: 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico, 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Interno
Negatoscopio marca: Inmoclicnc |  | 1. Limpiar equipo. Nota: realizar con un paño húmedo y no utilizar alcohol sobre el visor. 2. Cambiar: fusibles, bombillo o tubo y transformador. 3. Revisar cable AC . | Interno
Camilla de transporte marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Camilla de examen pediátrica marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Cuna para recién nacido marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Porta sueros de 2 y 4 ganchos |  |  | Interno
Oxímetro de pulso marca: RGB modelo: E1011700 | 1. Pila 2. Sensor SO2 | 1. Cambiar pila y sensor de SO2 | Interno
Laringoscopios A,P,N Marca:HERSILL | 1. Pilas/baterías. 2. Parte externa 3. Bombilla 4. Pala | 1. Quitar las pilas / baterías. 2. Limpiar la parte exterior con un trapo y solución desinfectante. Nota: Comprobar que el mango está seco, por dentro y por fuera, antes de proceder al cambio de pilas / baterías. 3. Comprobar que la bombilla se encuentra completamente roscada en su alojamiento antes de proceder a la limpieza de la pala. | Interno
EQUIPOS DE PATOLOGIA
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.1 | MOD:MATACHANA, Serie F-00903 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2022-11-15 | 2023-11-15 |  | NO/REALIZADO |  | Fuera de servicio por valvula elect | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Grua transportadora de cadaveres | MOD:LIFTING TROLLEY,Serie ELE0212109/2012 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2021-05-05 | 2022-05-05 |  | fuera de servicio |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO Fuera de servicio por bateria | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.2 | MOD:MATACHANA, Serie F-10008 | Se recomienda realizar la limpieza del exterior e interior de las cámaras una vez por semana. Emplee agua tibia para el interior. Nunca lo haga con detergentes fuertes, gasolina, sosa, vinagre, etc. Para el exterior utilice un limpiador de muebles, y para los plásticos sólo un trapo humedecido. Para realizar esta tarea no es necesario desconectar el equipo. · Comprobar la existencia de hielo sobre el evaporador. Si está atascado por el hielo, realizar un ciclo de descongelación manual. | cada 3 meses | Anual | 2023-11-15 | 2024-11-15 |  |  |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
REALIZADO
º
REALIZADO
EQUIPOS MEDICOS
Sistema o Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sellador de bolsa de sangre |  | 5.1.1 Limpieza del cuerpo Limpie el exterior del cuerpo, así el dispositivo de sellado con un paño limpio y húmedo con detergente o desinfectante. Asegúrese de no caer ni derrame ningún líquido en su interior. Nunca utilice alcohol puro o cualquier otro disolvente fuerte para limpiar el cuerpo pintado de la selladora . Al final secar el superficie con una gasa o tela limpia. Limpieza del cabezal de sellado El cabezal de sellado está protegida por una tapa de plástico blanco. Para retirar la tapa presione suavemente en dirección del cuerpo de la máquina y su vez contemporáneo en sentido horario. La tapa tiene tres guía pines que en cierto punto de la rotación será libre de salir fuera. Cuando la tapa está eliminado limpia con una gasa limpia húmedo con alcohol los electrodos y el cuerpo de la abrazadera . Por favor, con frecuencia esta operación porque vieja suciedad deja en su lugar durante mucho tiempo llegar a ser muy difícil debido al efecto del calor y después, no será posible eliminar más sin dañar los electrodos . Al final seque cuidadosamente todas las piezas con un gasa o tela limpia y espere unos minutos antes de utilizar el sistema de nuevo. En cualquier caso, no deje marcas de los electrodos con objetos duros tales como vidrio -papel y nunca aplique demasiada fuerza en los electrodos : podría dañar los electrodos o comprometer la alineación . Antes de utilizar el sellador de nuevo usted tiene que instalar la tapa de protección. Proceder a la inversa operación como para su extracción : entrar en los tres pasadores correctamente en la guía , empuje la tapa para cargar el resorte interno y gire hacia la izquierda hasta el final. |  | REVICION VISUAL | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
cuna termica de resucitacion | marca: Drager modelo: GSDTC2-1 | todos los tubos flexibles deben comprobarse visualmente y cambiarse si estan dañados. Ademas, todos los tubos flexibles deben cambiarse cada 6 años. | INTERNO | Cada 6 mases | [5 empty] | EN ESPERA DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
FUERA DE SERVICIO
cuna termica de UCIN | marca: Drager modelo: Babytherm 8004 | Para el mantenimiento, utilizar únicamente piezas originales Colchón de gel. Cubrir pequeñas grietas en la lámina con cinta adhesiva. Cambiar cuando el material se vuelve quebradizo o si existen grietas más grandes, aproxima-damente al cabo de 2 años. Guías de tubos flexibles Cambiarlas cuando el material se vuelva quebradizo o pegajoso. Lámparas para foco de trabajo y lamparilla de noche En caso de defecto, hacer cambiar por técnicos especializados. Radiador infrarrojo En caso de estar defectuoso, de sustituirse por personal cualificado. Se recomienda la sustitución después de 10000 horas de funcionamiento Lámparas de fototerapia A fin de poder conseguir el efecto terapéutico especificado es imprescindible que, en el caso de un fallo de alguna de las lámparas o a más tardar tras unas 1000 horas de servicio, se cambien, por un técnico capacitado, todas las 6 lámparas al mismo tiempo. Emplear únicamente las lámparas descritas expresamente para el recambio. ¡El empleo de lámparas diferentes puede afectar negativamente la seguridad y la efectividad de la fototerapia! | Mantenimiento interno | cada 1 año | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Incubadora | marca: drager modelo: C2ps-1 | Cambio de sensor O2 si es nesesario y de los filtro de aire |  | cada año | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
x
Lámpara de fototerapia | marca: DRÄGER modelo:PT4000 | Reemplace cada 1000 hora tubo, cambio de fusible y chequeo del cable AC |  | anual o cada 1000 hora | [5 empty] | DESPLAZADA POR LAMPARAS LED
EQUIPOS IMAGENES | [10 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones
Sonógrafo | Marca: G.E modelo: Logiq 5 / Logiq C3 | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. |  | ANUAL | 2022-02-23 | 2023-02-23 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Mamografo | Marca: GENORAY, Mod. DMX-600 |  |  | cada 6 meses | 2023-11-25 | 2024-05-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Mamografo | Marca: G.E Modelo:ALFA RL,Serie 6114 |  |  | cada 6 meses | 2023-07-25 | 2024-01-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Desintometro | Marca:General Electri:MOD:PRODIGY ADVANCE, Serie 350834 GA | Mantenimiento General, limpieza y lubricacion de partes moviles calibracion actualizacion de software |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 DIC
Rayos X de mesa 2 marca: GE Healthcare | modelo: XR600 | 1. Mantenimiento general 2. Limpieza de los módulos 3. Lubricación general de la columna |  | ANUAL | 2023-07-25 | 2024-07-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Rayos X portatil | modelo-brivo Ser- RX285 AMX | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros |  | ANUAL | 2023-07-25 | 2024-07-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Impresora de placa carestrean | Marca: carestrean, serie 68503572 |  |  | ANUAL | 2022-07-23 | 2023-07-23 |  | NO/REALIZADO |  | Fuera de uso ,usamos CD | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
EQUIPO CR | Marca: carestrean,Mod: serie 1000477 |  |  | ANUAL | 2021-10-15 | 2022-10-15 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
UCI ADULTO | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE. to Meses de ejecucion 2023 DIC
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Monitor NIHON KOHDEN | Mod:BSM3562 Ser: 14079 | Cambio de accesorio por el tecnico | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 JUN
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004768763 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 JUN
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004755073 |  | MANT INTERNO | Cada mes | [5 empty] | En espera de mantenimiento todos | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004752967 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004754074 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004753966 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MAY
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser: |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
DESFRIBRILADOR BEXEN | Mod : BEANIBETX 700 Ser:2012/20024418 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
SONOGRAFO general electric | Mod: logi 0-C5 Ser:237589 WX7 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITAL XL Ser:ASDE 0158 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2023-10-17 | 2024-11-17 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0159 | Cambio sensor de oxigeno de flujo, de bateria, calibrasion y actualisacion de los de fabrica | MANT INTERNO | ANUAL | 2022-10-17 | 2023-11-17 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0160 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Ventilador de adulto | marca: drager modelo: EVITA XL Ser:ASDE0161 | 1 Extraer el filtro del aire de refrigeración de su alojamiento. 2 En su caso, girar la boquilla hacia la izquierda. 3 Desenroscar el tornillo con la ayuda de una moneda; quitarla caperuza. 4 Extraer el filtro de aire ambiente de la caperuza. 􀁺 Colocar el filtro de aire ambiente limpio o nuevo por debajo de las lengüetas. 􀁺 Colocar la caperuza, apretar el tornillo con la ayuda de una moneda. 􀁺 Eliminar el filtro de aire ambiente usado con los residuos domésticos. Desmontaje y montaje del filtro para la calefacción de la unidad del paciente El filtro se necesita para eliminar del aire ambiente las impurezas más gruesas y las partículas de polvo. El filtro se encuentra en la parte inferior junto a la válvula de espiración. Montar/desmontar el filtro: – Limpiar o sustituir si está sucio, o como máximo cada4 semanas. Sustituir como máximo al cabo de 1 año. 5 Extraer el filtro de la carcasa. 􀁺 Eliminar el filtro antiguo como basura doméstica. 6 Introducir en la carcasa el filtro nuevo/limpio. Limpiar la rejilla de protección para la calefacción de la unidad del paciente – Limpiar en caso de ensuciamiento o al cabo de 4 semanas. 􀁺 Eliminar la suciedad de la rejilla de protección con un paño de un sólo uso. ¡No dejar que Penetre humedad en el aparato! | MANT INTERNO | cada año | 2022-11-01 | 17/112023 | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
REALIZADO
CENTRAL DE MONITORES | Marca: Drager Modelo :Infinity M300Sistema de telemetría Infinity marca: drager modelo:Infinity M300 | Para limpiar y desinfectar los aparatos de telemetría: 1 Limpie el aparato con una gasa humedecida en agua jabonosa. 2 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. 3 Desinfecte el aparato con una gasa humedecida en un agente limpiador. 4 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. | MANT INTERNO | Ocasional | 2023-08-03 | 2024-08-03 | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Limpiar filtros de aire ICS opcionales
|  |  |  | 2 meses |  |  | REALIZADO
Batería de M300
|  | Servicio y mantenimiento del dispositivo |  | 1 año
EQUIPOS UCI NEONATAL
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas ejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Cuna de transporte | Marca Cobam Ser 0022006007 | Se cambia filtro de aire sensor de piel, cambio de batería, revisión de voltaje AC,DC,parte mecánica y limpieza general | Cambio de batería | Anual | 2023-02-09 | 2024-02-09 | REALIZADO |  |  | En servicio
Cuna de transporte | Marca Draguer Ser
Cuna de transporte | Marca: DRAGER, Ser | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
CUNA TERMICA
Cuna térmica (1) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01004 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general |  | Anual | 2023-08-29 | 2024-08-29 |  |  |  | Nuevas en servicio | bar: Meses de ejecución 2023 AGOST
Cuna térmica (2) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01063 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | bar: Meses de ejecución 2023 AGOST
Cuna térmica (3) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01064 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | bar: Meses de ejecución 2023 AGOST
Cuna térmica (4) | Marca: DAVIA, SER: 22 B 77 B 01015 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | bar: Meses de ejecución 2023 AGOST
INCUBADORAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-2000 Ser:BB07H01005 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general | En espera | Anual |  |  |  |  | NUEVAS | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
Incubadora (2) | Marca: DAVID, Ser: BB77A01099 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 OCT to Meses de ejecución 2023 NOV
Incubadora (3) | Marca : David Ser:1026 | [7 empty] | nuevas | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
Incubadora (4) | Marca: David Ser:1089 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
Incubadora (5) | Marca : David Ser: 1004 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
Incubadora (6) | Marca: David Ser: 1090 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
Incubadora (7) | Marca: David Ser: 1077 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
Incubadora (8) | Marca: David Ser:1011 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01001 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Incubadora (2) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02024 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Incubadora (3) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01086 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Incubadora (4) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02001 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Incubadora (5) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02023 | [7 empty] | NUEVAS | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:ISOLET 8000 Ser: 00 | [7 empty] | NUEVA | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Incubadora (2) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Incubadora (3) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
MONITORES DRAGER
Monitores de signos vitales (1) | Marca. DRAGER, Mod: INFINITY VISTA XL Ser: 6004755367 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial. | Revicion visual | Cada 6 meses | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  |  |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Monitores de signos vitales (2) | Marca: Draguer, Ser:6004754671 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Monitores de signos vitales (3) | Marca: Draguer, Ser:6004745957 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Monitores de signos vitales (4) | Marca: Draguer, Ser:6004757169 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Monitores de signos vitales (5) | Marca: Draguer, Ser:6004755768 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Monitores de signos vitales (6) | Marca: Draguer, Ser:6004665865 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Monitores de signos vitales (7) | Marca: Draguer, Ser:6004751968 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
Monitores de signos vitales (8) | Marca: Draguer, Ser:6004753075 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 JUL
MONITORES EMTEL
Monitores de signos vitales (1) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203909 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses |  |  |  |  | NUEVA | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 DIC
Monitores de signos vitales (2) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203918 | [7 empty] | NUEVA | bar: Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 DIC
Monitores de signos vitales (3) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203912 | [7 empty] | NUEVA | bar: Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 DIC
Monitores de signos vitales (4) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203899 | [7 empty] | NUEVA | bar: Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 DIC
Monitores de signos vitales (5) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203904 | [7 empty] | NUEVA | bar: Meses de ejecución 2023 JUN; Meses de ejecución 2023 DIC
MONITORES MAXIMO
Monitores de signos vitales (1) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual por el tecnico | Cada 6 meses | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  |  |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
Monitores de signos vitales (2) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
Monitores de signos vitales (3) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
Monitores de signos vitales (4) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
MONITORES DATA SCOPE
MONITORES DATA SCOPE (1) | Mod:PASS PORT2 Ser:TS133725F8 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
MONITORES DATA SCOPE (2) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM12147-HI | [7 empty] | NUEVO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
MONITORES DATA SCOPE (3) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM08787-CI | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
MONITORES DATA SCOPE (4) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM02138-DO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 AGOST
VENTILADORES DRAGER
VENTILADOR DRAGUER 1 | , Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO |  |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
VENTILADOR DRAGUER 2 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0055 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
VENTILADOR DRAGUER 3 | Mod:baby leve 8000 Ser ASDE-0053 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
VENTILADOR DRAGUER 4 | Mod:baby love 8000 Ser AR7D-0035 |  |  |  | 17/112022 | 2023-11-17 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
VENTILADOR DRAGUER 5 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056 |  |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 NOV
VENTILADORES SATHER
VENTILADORES SATHER 1 | Mod:siaretron 4000 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  |  |  | En servicio y en espera de mant | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
VENTILADORES SATHER 2 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20 | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
VENTILADORESSATHER 3 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20 | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
VENTILADORES BELLA VISTA
VENTILADORES BELLAVISTA 1 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153174 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  |  | EN ESPERA DE MANT | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES BELLAVISTA 2 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153169 |  |  |  | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  |  | EN ESPERA DE MANT | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES BELLAVISTA 3 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153165 |  |  |  | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  |  | EN ESPERA DE MANT | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES RESVENT
VENTILADOR RESVENT 1 | Mod: IHOPE Ser:RSBASE 100 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpiza general | Revisión visual | ANUAL |  |  |  |  | Fuera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADOR RESVENT 2 | Mod: IHOPE Ser:RSBASE 100 | [7 empty] | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
EQUIPO DE QUIROFANO
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420 | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA XL | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod DRAGUER ASDE:0081, 0082, 0083, 0084, 0085 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  | Anual | 2022-04-18 | 2023-04-18 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
Maquina de anestesias | marca: drager modelo: fabius GS | Inspección y mantenimiento sólo por personal técnico debidamente calificado. Dräger Medical recomienda al servicio técnico DrägerService. FabiusGS premium Sistemas respiratorios Vaporizadores Sensores Tubo del ventilador Sustituya el filtro bacteriano de la línea de medición de presión y la bomba. Reemplace el diafragma del ventilador (paciente). Reemplace las juntas tóricas del vaporizador. Sustituya la junta del ventilador en caso de fugas. Conservación |  | Cada 12 meses | 2022-04-18 | 2023-04-18 | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
REALIZADO
EQUIPO DE EMERGENCIA
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | Limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora |  | Mensualmente | 2023-07-07 | 2023-08-07 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ENE. to Meses de ejecución 2023 JUL
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420 |  |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-07 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ENE. to Meses de ejecución 2023 JUL
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 477573 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial |  | Cada 6 meses
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 458077 |  |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-12 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser:5516479571
ELECTRO CARDIOGRAFO GENERAL ELECTRIC | Mod MAC 600 Ser: SF7121 4266 4 PA | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores |  | ANUAL
VENTILADOR MINDRAY | Mod SV300 Ser: GB 65001350 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general |  |  | 2022-11-17 | 2023-11-17 | REALIZADO
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod AM 832 Ser: AM832HE1611103 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  |  | 2023-04-18 | 2024-04-18 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
0 | 0 | 0 | 0 | Cada 6 meses | [18 empty] | 0
3:X593L441L543:X575LL543:X575

## mantenimiento 2024-2025
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivos de equipos. 4.1.1.4.02 Año 2024
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parametros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023
Sistema Electrico | Descripcion breve del Equipo | Descripción de la Actividad | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Generador Cummins No. 1 | Gen. Cummins, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304605 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 31/05/2024 se trabajo 1,255.0 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Generador Cummins No. 2 | Gen. Cummins, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304604 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 31/05/2024 se trabajo 1,229.2horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO 13/12/2024 se realiso el cambio del radiador |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Generador Cummins No. 3 | Gen. Cummins, Mod.: C 185 D6 4 Serial No.: B12T022656 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 17/07/2024 se trabajo 527.9horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | Mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Chiller No. 1 | York, Serial No. 2HXM013142 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Se revisara y controlara la oxidación de toda la carcasa. Se corrigen escapes y se regulan las presiones. De ser necesario se completara el agua en el sistema cerrado. | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-04-27 |  | solicitado fura de servicios | EN PROCESO | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2023 ABR; Meses de ejecución 2023 OCT
Chiller No. 2 | York, Serial No. 2HXM013140 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Limpieza de paneles : se lava a presión para limpiar condensadores | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-04-12 |  | solicitado fura de servicios | EN PROCESO | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
Manejadora No.1 | York, 110 kw (17850 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
manejadora aérea no.1 antigua capilla |  | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-10-09 | 2025-01-09 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 ABR
manejadora aérea no.2 cocinilla | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-10-07 | 2025-01-07 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 ABR
manejadora aérea no.3 cafetería | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-10-02 | 2025-01-02 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 ABR
Manejadora aérea no.4 patología | York,VAH-04WX4Y,Capacity 17 kw, Peso 145 KG | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-11-02 | 2025-02-02 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 MAY
Manejadora No.5 | York,80kw (14875 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No. 6 | York, 95kw (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No. 7 aérea comedor | York, 28 KW (4760 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-09-25 | 2025-03-27 | ✓ |  |  | Fuera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.7 | York, 28 KW (4760 M3/h) | Pintura antióxido, limpieza cuartos Cambio de correas(21/2/14) |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.8 aérea almacén | York, 80 KW (14875 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-12-05 | 2025-03-05 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.10 aérea lab | York, 95 KW (14450 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-12-15 | 2025-03-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.9 | York, 90 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.11 administración | York, 82 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-20 | 2025-03-20 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.12 lobby 2 | York, 86 KW (14456 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.13 etapa 3 segundo nivel | York, 148 KW (23800 M3/h) | Limpieza general |  | Cada 3 meses | 2024-12-20 | 2025-03-20 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.14 azotea | York, 112 KW (22112 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.15 azotea | York, 69 KW (13600 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.16 etapa 1, 3 piso | York, 84 KW (14960 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.17 etapa 3, 3 piso | York, 123 KW (24990 M3/h) | Drenaje y limpieza filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.18 etapa 3,4 nivel | York, 103 KW (23800 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-12-04 | 2025-03-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.19 azotea | York, 102 KW (23800 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.20 azotea | York, 116 KW (24650 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 18/03/2025 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Bomba de agua No. 1 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:04018EP3E324JPW22 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ |  |  | 18 /12/2019 se le dio mantenimiento | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Bomba de agua No.2 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:0401 8EP3E324JPW23 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ |  |  | 18/12/2019 se le dio mantenimiento rebobinado y cambio de rodamientos, sellos, pintura | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Bomba de agua No.3 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM Mod.04018EP3E324JPW24 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 1 (Etapa III) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:210ACE210C9B Serial:270SE13588-01/0004501 | Se limpian aspas, se egrasan partes y se ajustan correas. Se revisan partes eléctricas. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 2 (Etapa III) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115 v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo: 100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0009601 | Se cambian correas | Se verifica diariamente, |  | 2024-09-22 | 2025-03-22 |  |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT
Extractor Aire No. 3 (Etapa II) | Marca: Cook, 1.5 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180 C8B33 Serial:270SE13588-01/0005501 |  | Se verifica diariamente, | cada 6 meses
Extractor Aire No. 4 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0013301 | Se cambian piezas | Se verifica diariamente, | Cada6 meses | 2024-09-22 | 2025-03-22 |  |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
Extractor Aire No. 5 (Etapa I) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180C9B33 Serial:270SE13588-01/0006601 |  | Se verifica diariamente,
Extractor Aire No. 6 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0008601 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-22 | 2025-03-22 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 7 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0011501 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-03-22 | 2025-03-22 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 8 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP,115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEH100C15DH Serial:270SE13588-01/0007702 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-04 | 2025-03-04 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 9 (Etapa II) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:195ACE195C9B Serial:270SE13588-01/0000701 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-25 | 2025-03-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Caseta de Gases Médicos
SISTEMA O EQUIPO | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Banco Oxigeno |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2024-08-09 | 2025-08-09 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
Banco Oxido Nitroso |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2024-04-07 | 2025-04-07 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
Compresor Aire limpio | Marca Ohio: Modelo A1000 B-T2, Serie 196612, 208 volt. | Se verifica el ajuste de correas, se completan los lubricantes | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 6 meses | 2024-09-25 | 2025-06-25 | ✓ | en espera de servicio | en funcionamiento | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT
Compresor Extractor gases | Marca Ohio: Mod S3000B-ST2 Ser:196611 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio rodamientos | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2024-02-22 | 2025-02-22 | ✓ | en espera de servicio | en funcionamiento | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1004 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2024-10-10 | 2025-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1001 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2024-10-10 | 2025-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
SISTEMA PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Sistema o equipos | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Filtro de Hilo |  | Cambio Completo |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 |  |  |  | Equipo funcionando al 100% | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
Lampara ultravioleta |  | Cambio lampara |  | Cada año | 2024-06-07 | 2025-06-07 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Filtro de carbón |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
Sistema de membrana |  | Cambio filtro |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 | bar: Meses de ejecución 2023 JUL
Lampara de ozono |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
Cisterna |  | LIMPIEZA |  | Anualmente | 2024-01-10 | 2025-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.1 | MOD JMM2534T SERIE Z1203160307 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2024-01-10 | 2025-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.2 | MOD JMM 2534T SERIE Z1203160292 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2024-12-27 | 2025-12-27 | ✓ |  |  | cambio de sellos y rodamientos 27/12/23 | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Bomba sumergible |  | sustitución de piezas desgastadas |  | Anualmente | 2024-09-15 | 2025-09-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equip. | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Panel de Control | FIRE ALARM SUBASSEMBLY -S635 | Limpieza, ajuste de parámetro y prueba de funcionamiento funcionamiento. |  | anualmente | 2023-03-28 | 2024-03-28 |  | NO/REALIZADO |  | EN FUNCIONAMIENTO AL 100 0/0 | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
Extintores |  | Se recargan cambios de mangueras y pintura | Chequeo de presion | Anualmente | 2024-11-26 | 2025-11-26 | REALIZADO |  |  | SOLICITADO | bar: Meses de ejecución 2023 AGOST
Bomba Jocky |  | Compartido con el pediátrico |  | Anualmente | 2024-04-02 | 2025-04-02 | REALIZADO |  |  | COMPARTIDO CON EL HOSPITAL PEDIATRICO
Generador |  | Compartido con el pediátrico |  | anualmente | 2024-04-02 | 2025-04-02 | REALIZADO
SISTEMA DE CALDERAS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Caldera No.1 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-24 A 220 VOLT | Cambio de juntas, cambio de cristales, cambio de fibra , cambio de soga, cambio de válvula de seguridad lavado a presión , prueba hidrostática, lavado de interior, cambio de foto cerda, chequeo de amplificador cheque de válvula entrada de gas, cambio de manómetros, chequeo bombas de entrada de agua, cambio de la flota , control de nivel de agua, ects |  | Cada 6 meses | 2024-11-12 | 2025-06-12 | REALIZADO |  |  | SOLICITADO fuera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
Caldrea No. 2 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-25 A 220 VOLT |  |  | Cada 6 meses | 2024-11-12 | 2025-06-12 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
ELEVADORES DE CARGA
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/RRELIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Elebador duplex principal |  | Actividades que se le deben realizar: engrase, apriete, y ajuste de los cables usados en el izaje de las cajas de ascensor ; limpieza y ajuste de botoneras, y sensores eletricos; limpieza de paneles, medir alimentacion electrica, limpieza de cabia, goma de motor,cable sincronizacion, revision de fusibles tornillos y contactores, verificación de códigos de seguridad y de prueba de carga para chequeo de desgaste. |  | Mensual | 2024-12-03 | 2025-01-03 | ✓ | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE. to Meses de ejecucion 2023 JUL
Elevador camillero | [6 empty] | ✓
✓
Elevador de carga | [6 empty] | ✓
AUTOCLAVE
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
AUTOCLAVE (Vapor) Quirófano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27321 | 0 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO |  | 2024-03-14 | 2024-09-14 |  |  |  | EN FUNCIONAMIENTO Y EN ESPERA DE SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
NO/REALIZADO
CADA 6-8 MESES
Solicitado
AUTOCLAVE ( Vapor) Quirofano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27322 | • Cambio de la junta de las puertas - Retirar la junta de la puerta de su alojamiento en la parte interna de la puerta - Inserte la nueva junta en las cuatro esquinas del marco de alojamiento y presione suavemente a lo largo de todo el recorrido de la junta para facilitar la inserción en el marco. • Cambio del filtro de aire (fig.7.1/9) Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento y reemplacelo por uno nuevo. - Ajuste el nuevo filtro en su alojamiento. - Conecte de nuevo el equipo.  • Cambio del filtro de la solución del agua desmineralizada Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento / desconecte la manguera y reemplacelo por uno nuevo. - Conecte de nuevo la manguera sujetándo con los elementos de acopla¬miento. - Conecte de nuevo el equipo. • Cambio del filtro de agua estéril (fig.7.1/5) Cuidado: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro - Retire el filtro de su alojamiento soltando los elementos de acoplamiento. - Inserte un nuevo filtro sujetándolo con los elementos de acoplamiento. - Conecte de nuevo el equipo. • Tableta descalcificadora (fig.7.1/14) - Si la calidad del agua es mala, (conductividad > 1500 μs/cm y/o dureza > 30°dH) recomendamos utilizar una nueva pastilla descalcificadora de forma regular (cada aprox. 30-40 ciclos ) y/o mensualmente. • Cambio del cartucho de agua desmineralizada (7.1/15) El aviso para el cambio del cartucho aparece en el display.Manual Esterilizador VBTF 130 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2024-03-14 | 2024-09-14 | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
EN FUNCIONAMIENTO Y EN ESPERA DE SERVICIO
NO/REALIZADO
AUTOCLAVE FORMALDEHIDO Quirofano | MATACHANA MOD: 130FL SERIE 27323 | Limpieza junta puerta y parte frontal cámara | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2024-03-14 | 2024-09-14 |  | NO/REALIZADO |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Limpieza cámara, bandejas y porta bandejas
Limpieza filtro cámara
Limpieza superficies externas esterilizador
Limpieza plato difusor de vapor
Sustitución filtro bacteriológico
Sustitución filtro anti polvo
Limpieza de ambos depósitos de agua
800 Sustitución junta de la puerta
AUTOCLAVE (Vapor) Laboratorio 21 lit ED | MARCA MATACHANA Mod: 21ED Serie: 110756 | Cada 6 meses | MANTENIMIENTO INTERNO | Cada 9 meses | 2024-03-14 | 2024-12-14 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
AUTOCLAVE (Vapor) Odontología 21 E | MARCA MATACHANA Mod: 21E Serie: 107441 | cada 12 meses | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | Cada 9 meses | 2024-03-14 | 2024-12-14 | REALIZADO |  |  | EN MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
EQUIPOS INDUSTRIALES
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Horno rational | MOD: Combi master , serie 11MH12052303429 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-12-23 | 2025-03-23 | nuevo |  |  | Se instalo uno nuevo | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Lava vajillas | MOD: CLPS66E, Serie 85-1081224 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-08-15 | 2024-08-15 | REALIZADO |  | EN EVALUACION | FUERA DE SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Licuadora estacionaria | MOD:LAR-25PMB,Serie 000362 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-09-15 | 2025-09-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Batidora estacionaria | MOD: AX-M40, Serie 07120553 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-09-15 | 2025-09-15 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Salten basculante | MOD: JEMI,Serie G-90 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-08-16 | 2025-08-16 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Estufa estacionaria | MOD: T601, Serie 900-EV | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DEGAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | CADA 6 MESES | 2024-02-16 | 2024-08-16 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Plancha Estacionaria de Cosina | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-08-16 | 2025-08-16 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Freidora | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | N/AP | ANUAL | N/AP |  |  | NO/REALIZADO |  | En espera valvula control de gas
Maquina trasportadora de bandeja | MOD:RSPV,Serie 12054121450/36 | VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LIMPIEZA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 12 /04/2024 | 12 /04/2025 | ✓ |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Marnitas estacionarias | MOD:PM8IV150,Serie 031029QE31/12 | VERIFICACION DE FLUIDO DE VAPOR DE RED. | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO INTERNO | ANUAL | 2024-08-16 | 2025-08-16 | REALIZADO |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Cámara frigorífica de vegetales | MOD: M5B135T38F,Serie 1215473L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-15 | 2025-03-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Cámara frigorífica de carne | MOD: M5B135T38F,Serie 1210139L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-15 | 2025-03-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Cámara frigorífica de congelado | MOD:350235T285F,Serie 1202550l | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-15 | 2025-03-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
EQUIPOS DE LAVANDERIA
Sistema Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Rolo | Mod: PBP-5132-V Serial: 2190071/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2024-08-22 | 2025-02-22 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Rolo | Gibon DE 660, Serial: 2290076/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2024-08-22 | 2025-02-22 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290074/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2021-09-30 | 2022-05-30 |  | EN PROCESO |  | Fuera de servicio por tarjeta 30/4/023 cambio de motor | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290075/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2024-04-15 | 2024-10-15 |  | EN PROCESO |  | Remplaso del motor 21/6/2021 esta en funcionamiento a falta de sensor de puerta | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Secadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160706/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2024-04-15 | 2024-10-15 |  | EN PROCESO |  | Fuera de servicio por tarjeta 30/4/023 cambio de motor | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 21607006 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2023-03-15 | 2023-11-15 |  |  | EN PROCESO | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 21607007 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2024-08-08 | 2025-04-08 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 21607008 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2021-07-28 | 2022-01-22 |  |  | solisitado | En funcionamiento, mantenimiento vencido | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Lavadora | Gibon Mod: HS-6023 Serial: 2141382 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2024-08-08 | 2025-04-08 | REALIZADO |  |  | Fuera de servicio por pieza solicitada | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
EQUIPOS HOSPITALARIOS DE BAJO MANTENIMIENTO
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Desfibrilador | monitor desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | cambio de fusibles y bateria, chequeo de cables paciente y AC, chequeo de impresora |  | ocasinal
Ventilador Pulmonar con Turbina Siaretron 4000 UCI NEONATAL | 1. Filtro de aire 2. Rejilla protección para calefacción 3. Cuerpo del ventilador | 1. El ventilador pulmonar debe someterse a inspección y control general y deben sustituirse las partes sometidas a desgaste. 2. Esterilizar/desinfectar según las prácticas descritas en el presente manual y según las normas de referencia locales. 3. Esterilizar antes de una eliminación no destructiva |  | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  | NO/REALIZADO
| 1. Prestaciones del ventilador | 1. Efectuar una verificación de las prestaciones. Nota: La verificación incluye la realización de un test de seguridad eléctrica y la inspección de un ventilador pulmonar para detectar daños mecánicos y la comprobación de la legibilidad de las etiquetas. | [7 empty] | Solicitado | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
1. Cuerpo 2.Cabezal de sellado
1. Fuentes de suministro del esterilizador 2. Junta de la puerta de carga 3. Junta de la puerta de descarga 4. Sistema de tuberías
1. Filtro estéril para aireación 2. Cuerpos y actuadores de las válvulas de seguridad 3. tuberías del esterilizador 4. Depósitos de agua 5. Válvulas de retención, válvulas manuales, válvulas de solenoide y válvulas neumáticas del sistema. 6. Presostatos 7. Indicador de temperatura 8. Indicador de presión 9. Puertas y el control de bloqueo de las puertas. 10. Sistemas de seguridad 11. Recipientes de presión 12. Seguridad eléctrica del esterilizador. 13. Memoria del historial 14. Purgador termostático de la recámara
Digitalizador de Imagen (CR-CLASSIC) | 1. Filtros 2. Software 3. Parte mecánica y eléctrica | 1. Limpieza de los filtros 2. Recarga de software 3. Revisión de la parte mecánica y eléctrica | Interno | Anual | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Unidad Odontológica (2) marca: FEESA modelo: ASP SERIE: LD/759690 | 1. Eyectores 2. Sistema eléctrico de neumática 3. Reflector o mica | 1. Limpieza de los eyectores 2. Revisión del sistema eléctrico de neumática 3. Limpieza del reflector o mica | Interno | Semanalmente | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE.
Lámpara de fototerapia (marca: DRÄGER modelo:PT4000 | 1. Tubo 2. Fusible 3. Cable AC | 1. Reemplazar tubo 2. Cambio de fusible 3. Chequeo del cable AC | Interno | Anual o cada 1000 hora | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Impresora | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de impresora | Interno | anual | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Monitor de signos vitales marca: Drager modelo:Infinity Vista/VISTA XL | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | Interno | anual | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE.
Lámpara de examen Marca: Inmoclicnc | 1. Lámpara 2. Partes móviles 3. Fusibles y bombillos. 4. Cable AC | 1. Limpiar lámpara: Nota: Solo debe hacerse con agua y jabón neutro, no utilizar productos corrosivos ni materiales abrasivos. 2. Revisar periódicamente las partes móviles para evitar su deterioro. 3. Cambiar fusibles y bombillos. 4. Chequeo del cable AC | Interno
Electrocauterio (4) marca: EBER modelo: VI0300S | 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Cambiar: 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Interno
Electrocardiógrafo marca: G.E modelo:MAC 1600 | 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Interno
Esfigmomanómetro marca: RISTER |  |  | Interno
Bomba de infusión volumétrica marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Bomba de infusión de jeringa marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Lámpara de cirugía Led (5) marca: Drager modelo: Plolaris 100/200 |  |  | Interno
Balanza pediátrica marca: Seca modelo:725 |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Balanza de adulto marca: Seca modelo:700 +TALLIMETRO |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Mesa de cirugía(5) marca: SCHNITZ modelo: mobilis | 1. Batería y fusible 2. Sistema hidráulico 3. Cable AC y del control | 1. Cambiar batería y fusible 2. Ajustar las posiciones y chequeo del hidráulico 3. Cambiar cheque de cable AC y del control | Interno
Oftalmocopio (19) marca: Rister modelo: Ri-former | 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Cambiar: 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Interno
Nebulizador marca: modelo: | 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Cambiar: 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico, 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Interno
Negatoscopio marca: Inmoclicnc |  | 1. Limpiar equipo. Nota: realizar con un paño húmedo y no utilizar alcohol sobre el visor. 2. Cambiar: fusibles, bombillo o tubo y transformador. 3. Revisar cable AC . | Interno
Camilla de transporte marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Camilla de examen pediátrica marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Cuna para recién nacido marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Porta sueros de 2 y 4 ganchos |  |  | Interno
Oxímetro de pulso marca: RGB modelo: E1011700 | 1. Pila 2. Sensor SO2 | 1. Cambiar pila y sensor de SO2 | Interno
Laringoscopios A,P,N Marca:HERSILL | 1. Pilas/baterías. 2. Parte externa 3. Bombilla 4. Pala | 1. Quitar las pilas / baterías. 2. Limpiar la parte exterior con un trapo y solución desinfectante. Nota: Comprobar que el mango está seco, por dentro y por fuera, antes de proceder al cambio de pilas / baterías. 3. Comprobar que la bombilla se encuentra completamente roscada en su alojamiento antes de proceder a la limpieza de la pala. | Interno
EQUIPOS DE PATOLOGIA
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.1 | MOD:MATACHANA, Serie F-00903 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-21 | 2025-03-21 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Grua transportadora de cadaveres | MOD:LIFTING TROLLEY,Serie ELE0212109/2012 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-21 | 2025-03-21 | REALIZADO | o |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO Fuera de servicio por bateria | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.2 | MOD:MATACHANA, Serie F-10008 | Se recomienda realizar la limpieza del exterior e interior de las cámaras una vez por semana. Emplee agua tibia para el interior. Nunca lo haga con detergentes fuertes, gasolina, sosa, vinagre, etc. Para el exterior utilice un limpiador de muebles, y para los plásticos sólo un trapo humedecido. Para realizar esta tarea no es necesario desconectar el equipo. · Comprobar la existencia de hielo sobre el evaporador. Si está atascado por el hielo, realizar un ciclo de descongelación manual. | cada 3 meses | Anual | 2024-03-21 | 2025-03-21 |  |  |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
REALIZADO
º
REALIZADO
EQUIPOS MEDICOS
Sistema o Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sellador de bolsa de sangre |  | 5.1.1 Limpieza del cuerpo Limpie el exterior del cuerpo, así el dispositivo de sellado con un paño limpio y húmedo con detergente o desinfectante. Asegúrese de no caer ni derrame ningún líquido en su interior. Nunca utilice alcohol puro o cualquier otro disolvente fuerte para limpiar el cuerpo pintado de la selladora . Al final secar el superficie con una gasa o tela limpia. Limpieza del cabezal de sellado El cabezal de sellado está protegida por una tapa de plástico blanco. Para retirar la tapa presione suavemente en dirección del cuerpo de la máquina y su vez contemporáneo en sentido horario. La tapa tiene tres guía pines que en cierto punto de la rotación será libre de salir fuera. Cuando la tapa está eliminado limpia con una gasa limpia húmedo con alcohol los electrodos y el cuerpo de la abrazadera . Por favor, con frecuencia esta operación porque vieja suciedad deja en su lugar durante mucho tiempo llegar a ser muy difícil debido al efecto del calor y después, no será posible eliminar más sin dañar los electrodos . Al final seque cuidadosamente todas las piezas con un gasa o tela limpia y espere unos minutos antes de utilizar el sistema de nuevo. En cualquier caso, no deje marcas de los electrodos con objetos duros tales como vidrio -papel y nunca aplique demasiada fuerza en los electrodos : podría dañar los electrodos o comprometer la alineación . Antes de utilizar el sellador de nuevo usted tiene que instalar la tapa de protección. Proceder a la inversa operación como para su extracción : entrar en los tres pasadores correctamente en la guía , empuje la tapa para cargar el resorte interno y gire hacia la izquierda hasta el final. |  | REVICION VISUAL | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
cuna termica de resucitacion | marca: Drager modelo: GSDTC2-1 | todos los tubos flexibles deben comprobarse visualmente y cambiarse si estan dañados. Ademas, todos los tubos flexibles deben cambiarse cada 6 años. | INTERNO | Cada 6 mases | [5 empty] | EN ESPERA DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
FUERA DE SERVICIO
cuna termica de UCIN | marca: Drager modelo: Babytherm 8004 | Para el mantenimiento, utilizar únicamente piezas originales Colchón de gel. Cubrir pequeñas grietas en la lámina con cinta adhesiva. Cambiar cuando el material se vuelve quebradizo o si existen grietas más grandes, aproxima-damente al cabo de 2 años. Guías de tubos flexibles Cambiarlas cuando el material se vuelva quebradizo o pegajoso. Lámparas para foco de trabajo y lamparilla de noche En caso de defecto, hacer cambiar por técnicos especializados. Radiador infrarrojo En caso de estar defectuoso, de sustituirse por personal cualificado. Se recomienda la sustitución después de 10000 horas de funcionamiento Lámparas de fototerapia A fin de poder conseguir el efecto terapéutico especificado es imprescindible que, en el caso de un fallo de alguna de las lámparas o a más tardar tras unas 1000 horas de servicio, se cambien, por un técnico capacitado, todas las 6 lámparas al mismo tiempo. Emplear únicamente las lámparas descritas expresamente para el recambio. ¡El empleo de lámparas diferentes puede afectar negativamente la seguridad y la efectividad de la fototerapia! | Mantenimiento interno | cada 1 año | 2023-11-10 | 2024-11-10 | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Incubadora | marca: drager modelo: C2ps-1 | Cambio de sensor O2 si es nesesario y de los filtro de aire |  | cada año | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
✓
Lámpara de fototerapia | marca: DRÄGER modelo:PT4000 | Reemplace cada 1000 hora tubo, cambio de fusible y chequeo del cable AC |  | anual o cada 1000 hora | [5 empty] | DESPLAZADA POR LAMPARAS LED
EQUIPOS IMAGENES | [10 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones
Sonógrafo | Marca: G.E modelo: Logiq 5 / Logiq C3 | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. |  | ANUAL | 2022-02-23 | 2023-02-23 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Sonógrafo Sonoscape | Modelo: S22, series: 0449615216 y 0459702554 |  |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Sonógrafo Sonoscape | Modelo: S22, serie: 0455208280 |  |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
Mamografo | Marca: GENORAY, Mod. DMX-600 |  |  | cada 6 meses | 2024-10-10 | 2025-04-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
Mamografo | Marca: G.E Modelo:ALFA RL,Serie 6114 |  |  | cada 6 meses | 2023-07-25 | 2024-01-25 |  |  | bueno/inactivo | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Desintometro | Marca:Gene GE EMOD:PRODIGY ADVANCE, Serie 350834 GA | Mantenimiento General, limpieza y lubricacion de partes moviles calibracion actualizacion de software |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 DIC
Rayos X de mesa 2 marca: GE Healthcare | Modelo: XR600 | 1. Mantenimiento general 2. Limpieza de los módulos 3. Lubricación general de la columna |  | ANUAL | 2024-07-25 | 2025-07-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Rayos X portatil | Modelo: Topaz | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO
Rayos X portatil | Modelo-brivo Ser- RX285 AMX |  |  | ANUAL | 2023-07-25 | 2024-07-25 | REALIZADO |  | fuera de Servicio | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Impresora de placa carestrean | Marca: carestrean, serie 68503572 |  |  | ANUAL | 2022-07-23 | 2023-07-23 |  | NO/REALIZADO | FUERA DE SERVICIO | Fuera de uso ,usamos CD | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
EQUIPO CR | Marca: carestrean,Mod: serie 1000477 |  |  | ANUAL | 2021-10-15 | 2022-10-15 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
UCI ADULTO | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE. to Meses de ejecucion 2023 DIC
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Monitor NIHON KOHDEN | Mod:BSM3562 Ser: 14079 | Cambio de accesorio por el tecnico | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004768763 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004755073 |  | MANT INTERNO | Cada mes | [5 empty] | En espera de mantenimiento todos | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004752967 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004754074 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004753966 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser: |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
DESFRIBRILADOR BEXEN | Mod : BEANIBETX 700 Ser:2012/20024418 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
SONOGRAFO general electric | Mod: logi 0-C5 Ser:237589 WX7 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITAL XL Ser:ASDE 0158 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2023-10-17 | 2024-11-17 |  | NO/REALIZADO | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0159 | Cambio sensor de oxigeno de flujo, de bateria, calibrasion y actualisacion de los de fabrica | MANT INTERNO | ANUAL | 2024-03-11 | 2025-03-11 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0160 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2024-03-11 | 2025-03-11 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Ventilador de adulto | marca: drager modelo: EVITA XL Ser:ASDE0161 | 1 Extraer el filtro del aire de refrigeración de su alojamiento. 2 En su caso, girar la boquilla hacia la izquierda. 3 Desenroscar el tornillo con la ayuda de una moneda; quitarla caperuza. 4 Extraer el filtro de aire ambiente de la caperuza. 􀁺 Colocar el filtro de aire ambiente limpio o nuevo por debajo de las lengüetas. 􀁺 Colocar la caperuza, apretar el tornillo con la ayuda de una moneda. 􀁺 Eliminar el filtro de aire ambiente usado con los residuos domésticos. Desmontaje y montaje del filtro para la calefacción de la unidad del paciente El filtro se necesita para eliminar del aire ambiente las impurezas más gruesas y las partículas de polvo. El filtro se encuentra en la parte inferior junto a la válvula de espiración. Montar/desmontar el filtro: – Limpiar o sustituir si está sucio, o como máximo cada4 semanas. Sustituir como máximo al cabo de 1 año. 5 Extraer el filtro de la carcasa. 􀁺 Eliminar el filtro antiguo como basura doméstica. 6 Introducir en la carcasa el filtro nuevo/limpio. Limpiar la rejilla de protección para la calefacción de la unidad del paciente – Limpiar en caso de ensuciamiento o al cabo de 4 semanas. 􀁺 Eliminar la suciedad de la rejilla de protección con un paño de un sólo uso. ¡No dejar que Penetre humedad en el aparato! | MANT INTERNO | cada año | 2022-11-01 | 17/112023 | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
REALIZADO
CENTRAL DE MONITORES | Marca: Drager Modelo :Infinity M300Sistema de telemetría Infinity marca: drager modelo:Infinity M300 | Para limpiar y desinfectar los aparatos de telemetría: 1 Limpie el aparato con una gasa humedecida en agua jabonosa. 2 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. 3 Desinfecte el aparato con una gasa humedecida en un agente limpiador. 4 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. | MANT INTERNO | Ocasional | 2023-08-03 | 2024-08-03 | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Limpiar filtros de aire ICS opcionales
|  |  |  | 2 meses |  |  | REALIZADO
Batería de M300
|  | Servicio y mantenimiento del dispositivo |  | 1 año
EQUIPOS UCI NEONATAL
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas ejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN |  | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Cuna de transporte | Marca Cobam Ser 0022006007 | Se cambia filtro de aire sensor de piel, cambio de batería, revisión de voltaje AC,DC,parte mecánica y limpieza general | Cambio de batería | Anual | 2023-02-09 | 2024-02-09 | REALIZADO |  |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Cuna de transporte | Marca Draguer Ser
Cuna de transporte | Marca: DRAGER, Ser
CUNA TERMICA
Cuna térmica (1) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01004 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general |  | Anual | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO |  |  | Nuevas en servicio | [7 empty] | ✓
Cuna térmica (2) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01063 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO | [10 empty] | ✓
Cuna térmica (3) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01064 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO | [10 empty] | ✓
Cuna térmica (4) | Marca: DAVIA, SER: 22 B 77 B 01015 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO | [10 empty] | ✓
INCUBADORAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-2000 Ser:BB07H01005 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general | En espera | Anual |  |  |  |  | NUEVAS | En servicio
Incubadora (2) | Marca: DAVID, Ser: BB77A01099 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (3) | Marca : David Ser:1026 | [7 empty] | nuevas
Incubadora (4) | Marca: David Ser:1089 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (5) | Marca : David Ser: 1004 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (6) | Marca: David Ser: 1090 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (7) | Marca: David Ser: 1077 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (8) | Marca: David Ser:1011 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01001 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (2) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02024 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (3) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01086 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (4) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02001 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (5) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02023 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:ISOLET 8000 Ser: 00 | [7 empty] | NUEVA
Incubadora (2) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA
Incubadora (3) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA
MONITORES DRAGER
Monitores de signos vitales (1) | Marca. DRAGER, Mod: INFINITY VISTA XL Ser: 6004755367 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial. | Revicion visual | Cada 6 meses | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO |  | En servicio | [6 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (2) | Marca: Draguer, Ser:6004754671 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (3) | Marca: Draguer, Ser:6004745957 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (4) | Marca: Draguer, Ser:6004757169 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (5) | Marca: Draguer, Ser:6004755768 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (6) | Marca: Draguer, Ser:6004665865 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (7) | Marca: Draguer, Ser:6004751968 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (8) | Marca: Draguer, Ser:6004753075 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
MONITORES EMTEL
Monitores de signos vitales (1) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203909 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses |  |  |  |  | NUEVA | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203918 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (3) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203912 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (4) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203899 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (5) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203904 | [7 empty] | NUEVA
MONITORES MAXIMO
Monitores de signos vitales (1) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual por el tecnico | Cada 6 meses | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Monitores de signos vitales (2) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Monitores de signos vitales (3) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Monitores de signos vitales (4) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
MONITORES DATA SCOPE
MONITORES DATA SCOPE (1) | Mod:PASS PORT2 Ser:TS133725F8 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio
MONITORES DATA SCOPE (2) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM12147-HI | [7 empty] | NUEVO
MONITORES DATA SCOPE (3) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM08787-CI
MONITORES DATA SCOPE (4) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM02138-DO
VENTILADORES DRAGER
VENTILADOR DRAGUER 1 | , Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO |  |  | En servicio | [10 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 2 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0055 |  |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 3 | Mod:baby leve 8000 Ser ASDE-0053 |  |  |  | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 4 | Mod:baby love 8000 Ser AR7D-0035 |  |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 5 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0054 |  |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADORES SATHER
VENTILADORES SATHER 1 | Mod:siaretron 4000 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  | NO/REALIZADO |  | En servicio y en espera de mant | [8 empty] | ✓
VENTILADORES SATHER 2 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  | NO/REALIZADO | [10 empty] | ✓
VENTILADORESSATHER 3 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  | NO/REALIZADO | [10 empty] | ✓
VENTILADORES BELLA VISTA
VENTILADORES BELLAVISTA 1 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153174 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES BELLAVISTA 2 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153169 |  |  |  | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES BELLAVISTA 3 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153165 |  |  |  | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  | NO/REALIZADO | EN ESPERA DE MANT | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES RESVENT
VENTILADOR RESVENT 1 | Mod: IHOPE Ser: GB-2V000386 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpiza general | Revisión visual | ANUAL | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO
VENTILADOR RESVENT 2 | Mod: RV200 SR GB-2V000315 |  |  |  | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
EQUIPO DE QUIROFANO
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420
MONITOR EDAN | Mod M59 SN 360079-M21407500013 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial | Revicion visual | Cade 3 meses | [5 empty] | EN SERVICIO
MONITOR EDAN | Mod M50 SN 360079-M21407500019 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR EDAN | Mod M50 SN 360079-M21407490072 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR DRAGUER | Mod Infinity SN 5515493172 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR DRAGUER | Mod infinity vista SN 516491076 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR DRAGUER | Mod infinity Vista SN 5516476369 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR EDAN | Mod M50 SN 360079-M21407600012 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY VISTA SR 6004629067 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY SN 6004628861 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY SN |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY SN 6004699659 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MAQUINA DE ANESTECIA | Mod SONOSCAPE S12 SN 0455208280 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  | Anual | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
MAQUINA DE ANESTECIAE ETERNITY | Mod DRAGUER ASDE:0081, 0082, 0083, 0084, 0085 |  |  | Anual | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO
MAQUINA DE ANESTECIA E | Mod SONOSCAPE S22 SN 0449615216 |  |  | Anual | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO
Maquina de anestesias | marca: drager modelo: fabius GS | Inspección y mantenimiento sólo por personal técnico debidamente calificado. Dräger Medical recomienda al servicio técnico DrägerService. FabiusGS premium Sistemas respiratorios Vaporizadores Sensores Tubo del ventilador Sustituya el filtro bacteriano de la línea de medición de presión y la bomba. Reemplace el diafragma del ventilador (paciente). Reemplace las juntas tóricas del vaporizador. Sustituya la junta del ventilador en caso de fugas. Conservación |  | Cada 12 meses | 2024-07-23 | 2025-07-23 |  |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
REALIZADO
EQUIPO DE EMERGENCIA
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | Limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora |  | Mensualmente | 2023-07-07 | 2023-08-07 |  | NO/REALIZADO |  | EN SERVICIO | [6 empty] | ✓
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420 |  |  |  | 2023-07-07 | 2023-08-07 |  | NO/REALIZADO |  | EN SERVICIO | [6 empty] | ✓
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 477573 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial |  | Cada 6 meses
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 458077 |  |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser:5516479571
ELECTRO CARDIOGRAFO GENERAL ELECTRIC | Mod MAC 600 Ser: SF7121 4266 4 PA | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores |  | ANUAL
VENTILADOR MINDRAY | Mod SV300 Ser: GB 65001350 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod AM 832 Ser: AM832HE1611103 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  |  | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
0

## mantenimiento 2025-2026
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL
Elaboración de los planes de Mantenimiento preventivos de equipos. 4.1.1.4.02 Año 2025
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parametros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023
Sistema Electrico | Descripcion breve del Equipo | Descripción de la Actividad | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Generador Cummins No. 1 | Gen. Cummins, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304605 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 31/05/2024 se trabajo 1,255.0 horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Generador Cummins No. 2 | Gen. Cummins, Mod.: C1000 D6 Serial No.: B12K304604 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 31/05/2024 se trabajo 1,229.2horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO 13/12/2024 se realiso el cambio del radiador |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Generador Cummins No. 3 | Gen. Cummins, Mod.: C 185 D6 4 Serial No.: B12T022656 | Cambio de filtros de aire, aceite, gasoil Cambio de correas de distribución Sustitución de aceites y liquido refrigerante | Se completa el coolan , el Aceite y se verifica la bateria | Cada 250 horas | 17/05/2024 se trabajo 527.9horas | Deben trabajarse 250 horas ó pasar 1 año en barbecho. | REALIZADO |  |  | El hospital Reynaldo Almanzar esta conectado al circuito 24 hr por lo que se puede presentar el caso de realizar el mantenimiento anual. | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Sistema o Equipo | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | Mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Chiller No. 1 | York, Serial No. 2HXM013142 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Se revisara y controlara la oxidación de toda la carcasa. Se corrigen escapes y se regulan las presiones. De ser necesario se completara el agua en el sistema cerrado. | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-04-27 |  | solicitado fura de servicios | EN PROCESO | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2023 ABR; Meses de ejecución 2023 OCT
Chiller No. 2 | York, Serial No. 2HXM013140 (Con tres compresores de 84 y 77 lb de presión) | Limpieza de paneles : se lava a presión para limpiar condensadores | Se Imspecciona diariamente, se cambian fusible y sensores | Cada 6 meses | 2022-10-27 | 2023-04-12 |  | solicitado fura de servicios | EN PROCESO | Cada semana se limpia de (Escombros transportados por aire) | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
Manejadora No.1 | York, 110 kw (17850 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
manejadora aérea no.1 antigua capilla |  | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-10-09 | 2025-01-09 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 ABR
manejadora aérea no.2 cocinilla | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2025-01-07 | 2025-04-07 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 ABR
manejadora aérea no.3 cafetería | Fancoil | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2025-01-02 | 2025-04-02 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.; Meses de ejecución 2023 ABR
Manejadora aérea no.4 patología | York,VAH-04WX4Y,Capacity 17 kw, Peso 145 KG | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-11-02 | 2025-02-02 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 FEB; Meses de ejecución 2023 MAY
Manejadora No.5 | York,80kw (14875 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No. 6 | York, 95kw (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No. 7 aérea comedor | York, 28 KW (4760 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-09-25 | 2025-03-27 | ✓ |  |  | Fuera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.7 | York, 28 KW (4760 M3/h) | Pintura antióxido, limpieza cuartos Cambio de correas(21/2/14) |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.8 aérea almacén | York, 80 KW (14875 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-12-05 | 2025-03-05 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.10 aérea lab | York, 95 KW (14450 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-12-15 | 2025-03-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.9 | York, 90 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.11 administración | York, 82 KW (14450 M3/h) | Engrase motor, Cambio correas, limpieza de filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-20 | 2025-03-20 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.12 lobby 2 | York, 86 KW (14456 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.13 etapa 3 segundo nivel | York, 148 KW (23800 M3/h) | Limpieza general |  | Cada 3 meses | 2024-12-20 | 2025-03-20 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.14 azotea | York, 112 KW (22112 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.15 azotea | York, 69 KW (13600 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.16 etapa 1, 3 piso | York, 84 KW (14960 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.17 etapa 3, 3 piso | York, 123 KW (24990 M3/h) | Drenaje y limpieza filtros |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.18 etapa 3,4 nivel | York, 103 KW (23800 M3/h) | Drenaje y limpieza |  | Cada 3 meses | 2024-12-04 | 2025-03-04 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.19 azotea | York, 102 KW (23800 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 2025-03-18 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Manejadora No.20 azotea | York, 116 KW (24650 M3/h) | Lavado Filtros de aire |  | Cada 3 meses | 2024-12-18 | 18/03/2025 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Bomba de agua No. 1 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:04018EP3E324JPW22 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ |  |  | 18 /12/2019 se le dio mantenimiento | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Bomba de agua No.2 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM, Mod.:0401 8EP3E324JPW23 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ |  |  | 18/12/2019 se le dio mantenimiento rebobinado y cambio de rodamientos, sellos, pintura | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Bomba de agua No.3 de los chiller | WEG-W22, 1770 RPM Mod.04018EP3E324JPW24 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 1 (Etapa III) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:210ACE210C9B Serial:270SE13588-01/0004501 | Se limpian aspas, se egrasan partes y se ajustan correas. Se revisan partes eléctricas. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-21 | 2025-03-21 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 2 (Etapa III) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115 v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo: 100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0009601 | Se cambian correas | Se verifica diariamente, |  | 2024-09-22 | 2025-03-22 |  |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT
Extractor Aire No. 3 (Etapa II) | Marca: Cook, 1.5 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180 C8B33 Serial:270SE13588-01/0005501 |  | Se verifica diariamente, | cada 6 meses
Extractor Aire No. 4 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0013301 | Se cambian piezas | Se verifica diariamente, | Cada6 meses | 2024-09-22 | 2025-03-22 |  |  |  | En espera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
Extractor Aire No. 5 (Etapa I) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:180ACE180C9B33 Serial:270SE13588-01/0006601 |  | Se verifica diariamente,
Extractor Aire No. 6 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.250 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:100ACE100C3B Serial:270SE13588-01/0008601 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-22 | 2025-03-22 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 7 (Etapa I) | Marca: Cook, 0.125 HP, 115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEM100C15DM Serial:270SE13588-01/0011501 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-03-22 | 2025-03-22 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 8 (Etapa II) | Marca: Cook, 0.125 HP,115v, 1Ø,60Hz, 1550 RPM Modelo:100ACEH100C15DH Serial:270SE13588-01/0007702 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-04 | 2025-03-04 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Extractor Aire No. 9 (Etapa II) | Marca: Cook, 2 HP, 460v, 3Ø,60Hz, 1725 RPM Modelo:195ACE195C9B Serial:270SE13588-01/0000701 | Se desarma la bomba y se limpian los rodamientos, luego se sustituyen piezas desgastadas, se lubrican las partes que lo necesiten. | Se verifica diariamente, | Cada 3 meses | 2024-12-25 | 2025-03-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 JUN
Caseta de Gases Médicos
SISTEMA O EQUIPO | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Banco Oxigeno |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2024-08-09 | 2025-08-09 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
Banco Oxido Nitroso |  | Verificación de escapes, válvulas |  | Cada 12 meses | 2024-04-07 | 2025-04-07 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
Compresor Aire limpio | Marca Ohio: Modelo A1000 B-T2, Serie 196612, 208 volt. | Se verifica el ajuste de correas, se completan los lubricantes | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 6 meses | 2024-09-25 | 2025-06-25 | ✓ | en espera de servicio | en funcionamiento | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ; Meses de ejecución 2023 SEPT
Compresor Extractor gases | Marca Ohio: Mod S3000B-ST2 Ser:196611 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio rodamientos | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2024-02-22 | 2025-02-22 | ✓ | en espera de servicio | en funcionamiento | Funcionando Cada 1000 horas seda un mantenimiento general | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1004 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2024-10-10 | 2025-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
Compresor de Odontologia | Marca PUMA Mod: SAP90 Ser:90 RD 1001 | Cambio filtros y revisión sistema eléctrico, cambio de aceite | SE VERIFICA DIARIAMENTE | Cada 12 meses | 2024-10-10 | 2025-10-10 | ✓ |  |  | SE REALIZA POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecución 2023 OCT
SISTEMA PRODUCCION DE AGUA POTABLE
Sistema o equipos | Elementos a revisar |  | Parámetros a controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Filtro de Hilo |  | Cambio Completo |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 |  |  |  | Equipo funcionando al 100% | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
Lampara ultravioleta |  | Cambio lampara |  | Cada año | 2024-06-07 | 2025-06-07 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Filtro de carbón |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
Sistema de membrana |  | Cambio filtro |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 | bar: Meses de ejecución 2023 JUL
Lampara de ozono |  | Sustitución |  | Cada seis meses | 2024-12-12 | 2025-06-12 | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
Cisterna |  | LIMPIEZA |  | Anualmente | 2024-01-10 | 2025-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.1 | MOD JMM2534T SERIE Z1203160307 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2024-01-10 | 2025-01-10 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 ENE.
Bomba de suministro de agua potable No.2 | MOD JMM 2534T SERIE Z1203160292 | Limpieza de rodamientos y sustitución de piezas desgastadas | Engrase Cambio de sello | Anualmente | 2024-12-27 | 2025-12-27 | ✓ |  |  | cambio de sellos y rodamientos 27/12/23 | bar: Meses de ejecución 2023 DIC
Bomba sumergible |  | sustitución de piezas desgastadas |  | Anualmente | 2024-09-15 | 2025-09-15 | ✓ | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
SISTEMA CONTRAINCENDIOS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equip. | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Panel de Control | FIRE ALARM SUBASSEMBLY -S635 | Limpieza, ajuste de parámetro y prueba de funcionamiento funcionamiento. |  | anualmente | 2023-03-28 | 2024-03-28 |  | NO/REALIZADO |  | EN FUNCIONAMIENTO AL 100 0/0 | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
Extintores |  | Se recargan cambios de mangueras y pintura | Chequeo de presion | Anualmente | 2024-11-26 | 2025-11-26 | REALIZADO |  |  | SOLICITADO | bar: Meses de ejecución 2023 AGOST
Bomba Jocky |  | Compartido con el pediátrico |  | Anualmente | 2024-04-02 | 2025-04-02 | REALIZADO |  |  | COMPARTIDO CON EL HOSPITAL PEDIATRICO
Generador |  | Compartido con el pediátrico |  | anualmente | 2024-04-02 | 2025-04-02 | REALIZADO
SISTEMA DE CALDERAS
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Caldera No.1 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-24 A 220 VOLT | Cambio de juntas, cambio de cristales, cambio de fibra , cambio de soga, cambio de válvula de seguridad lavado a presión , prueba hidrostática, lavado de interior, cambio de foto cerda, chequeo de amplificador cheque de válvula entrada de gas, cambio de manómetros, chequeo bombas de entrada de agua, cambio de la flota , control de nivel de agua, ects |  | Cada 6 meses | 2024-11-12 | 2025-06-12 | REALIZADO |  |  | SOLICITADO fuera de servicio | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
Caldrea No. 2 | Modelo:HWRSF 1300304, Serie SD 400-150-25 A 220 VOLT |  |  | Cada 6 meses | 2024-11-12 | 2025-06-12 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 SEPT
ELEVADORES DE CARGA
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecución 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/RRELIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Elebador duplex principal |  | Actividades que se le deben realizar: engrase, apriete, y ajuste de los cables usados en el izaje de las cajas de ascensor ; limpieza y ajuste de botoneras, y sensores eletricos; limpieza de paneles, medir alimentacion electrica, limpieza de cabia, goma de motor,cable sincronizacion, revision de fusibles tornillos y contactores, verificación de códigos de seguridad y de prueba de carga para chequeo de desgaste. |  | Mensual | 2025-01-03 | 2025-02-03 | ✓ | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE. to Meses de ejecucion 2023 JUL
Elevador camillero | [6 empty] | ✓
✓
Elevador de carga | [6 empty] | ✓
AUTOCLAVE
Sistema o equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
AUTOCLAVE (Vapor) Quirófano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27321 | 0 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO |  | 2024-03-14 | 2024-09-14 |  |  |  | EN FUNCIONAMIENTO Y EN ESPERA DE SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
NO/REALIZADO
CADA 6-8 MESES
Solicitado
AUTOCLAVE ( Vapor) Quirofano | MATACHANA MOD: SC-500 SERIE 27322 | • Cambio de la junta de las puertas - Retirar la junta de la puerta de su alojamiento en la parte interna de la puerta - Inserte la nueva junta en las cuatro esquinas del marco de alojamiento y presione suavemente a lo largo de todo el recorrido de la junta para facilitar la inserción en el marco. • Cambio del filtro de aire (fig.7.1/9) Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento y reemplacelo por uno nuevo. - Ajuste el nuevo filtro en su alojamiento. - Conecte de nuevo el equipo.  • Cambio del filtro de la solución del agua desmineralizada Atención: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro. - Retire el filtro de su alojamiento / desconecte la manguera y reemplacelo por uno nuevo. - Conecte de nuevo la manguera sujetándo con los elementos de acopla¬miento. - Conecte de nuevo el equipo. • Cambio del filtro de agua estéril (fig.7.1/5) Cuidado: - Desconecte el equipo antes de proceder al cambio del filtro - Retire el filtro de su alojamiento soltando los elementos de acoplamiento. - Inserte un nuevo filtro sujetándolo con los elementos de acoplamiento. - Conecte de nuevo el equipo. • Tableta descalcificadora (fig.7.1/14) - Si la calidad del agua es mala, (conductividad > 1500 μs/cm y/o dureza > 30°dH) recomendamos utilizar una nueva pastilla descalcificadora de forma regular (cada aprox. 30-40 ciclos ) y/o mensualmente. • Cambio del cartucho de agua desmineralizada (7.1/15) El aviso para el cambio del cartucho aparece en el display.Manual Esterilizador VBTF 130 | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2024-03-14 | 2024-09-14 | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
EN FUNCIONAMIENTO Y EN ESPERA DE SERVICIO
NO/REALIZADO
AUTOCLAVE FORMALDEHIDO Quirofano | MATACHANA MOD: 130FL SERIE 27323 | Limpieza junta puerta y parte frontal cámara | CAMBIO DE JUNTAS, CAMBIO DE VALVULAS, NEUMATICAS Y CUALQUIER IMPREVISTO | CADA 6-8 MESES | 2024-03-14 | 2024-09-14 |  | NO/REALIZADO |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Limpieza cámara, bandejas y porta bandejas
Limpieza filtro cámara
Limpieza superficies externas esterilizador
Limpieza plato difusor de vapor
Sustitución filtro bacteriológico
Sustitución filtro anti polvo
Limpieza de ambos depósitos de agua
800 Sustitución junta de la puerta
AUTOCLAVE (Vapor) Laboratorio 21 lit ED | MARCA MATACHANA Mod: 21ED Serie: 110756 | Cada 6 meses | MANTENIMIENTO INTERNO | Cada 9 meses | 2024-03-14 | 2024-12-14 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
AUTOCLAVE (Vapor) Odontología 21 E | MARCA MATACHANA Mod: 21E Serie: 107441 | cada 12 meses | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | Cada 9 meses | 2024-03-14 | 2024-12-14 | REALIZADO |  |  | EN MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
EQUIPOS INDUSTRIALES
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción deL Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Horno rational | MOD: Combi master , serie 11MH12052303429 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-12-23 | 2025-03-23 | nuevo |  |  | Se instalo uno nuevo | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Lava vajillas | MOD: CLPS66E, Serie 85-1081224 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICASION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2023-08-15 | 2024-08-15 | REALIZADO |  | EN EVALUACION | FUERA DE SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Licuadora estacionaria | MOD:LAR-25PMB,Serie 000362 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-09-15 | 2025-09-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Batidora estacionaria | MOD: AX-M40, Serie 07120553 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE AGUA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-09-15 | 2025-09-15 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Salten basculante | MOD: JEMI,Serie G-90 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-08-16 | 2025-08-16 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Estufa estacionaria | MOD: T601, Serie 900-EV | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DEGAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | CADA 6 MESES | 2024-02-16 | 2024-08-16 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Plancha Estacionaria de Cosina | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 2024-08-16 | 2025-08-16 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Freidora | MOD:JEMI,Serie 00000 | SE CAMBIAN PIEZAS, VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICA Y FLUIDO DE GAS | N/AP | ANUAL | N/AP |  |  | NO/REALIZADO |  | En espera valvula control de gas
Maquina trasportadora de bandeja | MOD:RSPV,Serie 12054121450/36 | VERIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LIMPIEZA | Diariamente se Verifica y se cambian piezas | ANUAL | 12 /04/2024 | 12 /04/2025 | ✓ |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Marnitas estacionarias | MOD:PM8IV150,Serie 031029QE31/12 | VERIFICACION DE FLUIDO DE VAPOR DE RED. | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO INTERNO | ANUAL | 2024-08-16 | 2025-08-16 | REALIZADO |  |  | MANTENIMIENTO INTERNO POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Cámara frigorífica de vegetales | MOD: M5B135T38F,Serie 1215473L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-15 | 2025-03-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Cámara frigorífica de carne | MOD: M5B135T38F,Serie 1210139L | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-15 | 2025-03-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Cámara frigorífica de congelado | MOD:350235T285F,Serie 1202550l | REVISION DE TEMPERATURA, CAMBIO DE PIEZA,LIMPIEZA INTERIOR | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-15 | 2025-03-15 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
EQUIPOS DE LAVANDERIA
Sistema Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Rolo | Mod: PBP-5132-V Serial: 2190071/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2024-08-22 | 2025-02-22 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Rolo | Gibon DE 660, Serial: 2290076/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y linea de vapor | 6 - 8meses | 2024-08-22 | 2025-02-22 | REALIZADO |  |  | En funcionamiento | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290074/12 | Mantenimiento General | Se verifacan las correa y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2021-09-30 | 2022-05-30 |  | EN PROCESO |  | Fuera de servicio por tarjeta 30/4/023 cambio de motor | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Secadora | Gibon DE 660, Serial: 2290075/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2024-04-15 | 2024-10-15 |  | EN PROCESO |  | Remplaso del motor 21/6/2021 esta en funcionamiento a falta de sensor de puerta | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Secadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 2160706/12 | Mantenimiento General | Se verifican las correas y se remplazan valvulas | 6 - 8meses | 2024-04-15 | 2024-10-15 |  | EN PROCESO |  | Fuera de servicio por tarjeta 30/4/023 cambio de motor | bar: Meses de ejecucion 2023 ABR
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 21607006 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2023-03-15 | 2023-11-15 |  |  | EN PROCESO | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 21607007 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2024-08-08 | 2025-04-08 | REALIZADO |  |  | EN FUNCIONAMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Lavadora | Gibon Mod: HS-6057 Serial: 21607008 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2021-07-28 | 2022-01-22 |  |  | solisitado | En funcionamiento, mantenimiento vencido | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Lavadora | Gibon Mod: HS-6023 Serial: 2141382 | Mantenimiento General | Se cambian correas , valvulas y fusibles | 6 - 8meses | 2024-08-08 | 2025-04-08 | REALIZADO |  |  | Fuera de servicio por pieza solicitada | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
EQUIPOS HOSPITALARIOS DE BAJO MANTENIMIENTO
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Desfibrilador | monitor desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | cambio de fusibles y bateria, chequeo de cables paciente y AC, chequeo de impresora |  | ocasinal
Ventilador Pulmonar con Turbina Siaretron 4000 UCI NEONATAL | 1. Filtro de aire 2. Rejilla protección para calefacción 3. Cuerpo del ventilador | 1. El ventilador pulmonar debe someterse a inspección y control general y deben sustituirse las partes sometidas a desgaste. 2. Esterilizar/desinfectar según las prácticas descritas en el presente manual y según las normas de referencia locales. 3. Esterilizar antes de una eliminación no destructiva |  | ANUAL | 2022-11-17 | 2023-11-17 |  | NO/REALIZADO
| 1. Prestaciones del ventilador | 1. Efectuar una verificación de las prestaciones. Nota: La verificación incluye la realización de un test de seguridad eléctrica y la inspección de un ventilador pulmonar para detectar daños mecánicos y la comprobación de la legibilidad de las etiquetas. | [7 empty] | Solicitado | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
1. Cuerpo 2.Cabezal de sellado
1. Fuentes de suministro del esterilizador 2. Junta de la puerta de carga 3. Junta de la puerta de descarga 4. Sistema de tuberías
1. Filtro estéril para aireación 2. Cuerpos y actuadores de las válvulas de seguridad 3. tuberías del esterilizador 4. Depósitos de agua 5. Válvulas de retención, válvulas manuales, válvulas de solenoide y válvulas neumáticas del sistema. 6. Presostatos 7. Indicador de temperatura 8. Indicador de presión 9. Puertas y el control de bloqueo de las puertas. 10. Sistemas de seguridad 11. Recipientes de presión 12. Seguridad eléctrica del esterilizador. 13. Memoria del historial 14. Purgador termostático de la recámara
Digitalizador de Imagen (CR-CLASSIC) | 1. Filtros 2. Software 3. Parte mecánica y eléctrica | 1. Limpieza de los filtros 2. Recarga de software 3. Revisión de la parte mecánica y eléctrica | Interno | Anual | bar: Meses de ejecucion 2023 SEPT
Unidad Odontológica (2) marca: FEESA modelo: ASP SERIE: LD/759690 | 1. Eyectores 2. Sistema eléctrico de neumática 3. Reflector o mica | 1. Limpieza de los eyectores 2. Revisión del sistema eléctrico de neumática 3. Limpieza del reflector o mica | Interno | Semanalmente | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE.
Lámpara de fototerapia (marca: DRÄGER modelo:PT4000 | 1. Tubo 2. Fusible 3. Cable AC | 1. Reemplazar tubo 2. Cambio de fusible 3. Chequeo del cable AC | Interno | Anual o cada 1000 hora | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Desfibrilador marca: bexen model:Reanibex 700 | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Impresora | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de impresora | Interno | anual | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Monitor de signos vitales marca: Drager modelo:Infinity Vista/VISTA XL | 1. Fusibles y batería 2. Cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | 1. Cambio de fusibles y batería 2. Chequeo de cables paciente y AC 3. Chequeo de brazalete | Interno | anual | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE.
Lámpara de examen Marca: Inmoclicnc | 1. Lámpara 2. Partes móviles 3. Fusibles y bombillos. 4. Cable AC | 1. Limpiar lámpara: Nota: Solo debe hacerse con agua y jabón neutro, no utilizar productos corrosivos ni materiales abrasivos. 2. Revisar periódicamente las partes móviles para evitar su deterioro. 3. Cambiar fusibles y bombillos. 4. Chequeo del cable AC | Interno
Electrocauterio (4) marca: EBER modelo: VI0300S | 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Cambiar: 1. Fusibles 2. Lápiz 3. Placa 4. Cheque de cables CA y pedal | Interno
Electrocardiógrafo marca: G.E modelo:MAC 1600 | 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores | Interno
Esfigmomanómetro marca: RISTER |  |  | Interno
Bomba de infusión volumétrica marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Bomba de infusión de jeringa marca: RGB modelo: Microm Flur |  |  | Interno
Lámpara de cirugía Led (5) marca: Drager modelo: Plolaris 100/200 |  |  | Interno
Balanza pediátrica marca: Seca modelo:725 |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Balanza de adulto marca: Seca modelo:700 +TALLIMETRO |  | 1. Calibración 2. Limpieza | Interno
Mesa de cirugía(5) marca: SCHNITZ modelo: mobilis | 1. Batería y fusible 2. Sistema hidráulico 3. Cable AC y del control | 1. Cambiar batería y fusible 2. Ajustar las posiciones y chequeo del hidráulico 3. Cambiar cheque de cable AC y del control | Interno
Oftalmocopio (19) marca: Rister modelo: Ri-former | 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Cambiar: 1. Pila 2. Bombillo 3. Cheque del cable de AC | Interno
Nebulizador marca: modelo: | 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Cambiar: 1. Fusibles 2. Filtro bacteriológico, 3. Cheque de tubo de la resistencia y cable AC | Interno
Negatoscopio marca: Inmoclicnc |  | 1. Limpiar equipo. Nota: realizar con un paño húmedo y no utilizar alcohol sobre el visor. 2. Cambiar: fusibles, bombillo o tubo y transformador. 3. Revisar cable AC . | Interno
Camilla de transporte marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Camilla de examen pediátrica marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Cuna para recién nacido marca: Inmoclicnc |  |  | Interno
Porta sueros de 2 y 4 ganchos |  |  | Interno
Oxímetro de pulso marca: RGB modelo: E1011700 | 1. Pila 2. Sensor SO2 | 1. Cambiar pila y sensor de SO2 | Interno
Laringoscopios A,P,N Marca:HERSILL | 1. Pilas/baterías. 2. Parte externa 3. Bombilla 4. Pala | 1. Quitar las pilas / baterías. 2. Limpiar la parte exterior con un trapo y solución desinfectante. Nota: Comprobar que el mango está seco, por dentro y por fuera, antes de proceder al cambio de pilas / baterías. 3. Comprobar que la bombilla se encuentra completamente roscada en su alojamiento antes de proceder a la limpieza de la pala. | Interno
EQUIPOS DE PATOLOGIA
| Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Equipos | Descripcion breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.1 | MOD:MATACHANA, Serie F-00903 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-21 | 2025-03-21 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Grua transportadora de cadaveres | MOD:LIFTING TROLLEY,Serie ELE0212109/2012 |  | MANT GENERAL | ANUAL | 2024-03-21 | 2025-03-21 | REALIZADO | o |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO Fuera de servicio por bateria | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
CAMARA FRIGORIFICA DE CADAVERES No.2 | MOD:MATACHANA, Serie F-10008 | Se recomienda realizar la limpieza del exterior e interior de las cámaras una vez por semana. Emplee agua tibia para el interior. Nunca lo haga con detergentes fuertes, gasolina, sosa, vinagre, etc. Para el exterior utilice un limpiador de muebles, y para los plásticos sólo un trapo humedecido. Para realizar esta tarea no es necesario desconectar el equipo. · Comprobar la existencia de hielo sobre el evaporador. Si está atascado por el hielo, realizar un ciclo de descongelación manual. | cada 3 meses | Anual | 2024-03-21 | 2025-03-21 |  |  |  | ACCION PREVENTIVA POR EL TECNICO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
REALIZADO
º
REALIZADO
EQUIPOS MEDICOS
Sistema o Equipos | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  | Pruebas a Ejecutar | [5 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Sellador de bolsa de sangre |  | 5.1.1 Limpieza del cuerpo Limpie el exterior del cuerpo, así el dispositivo de sellado con un paño limpio y húmedo con detergente o desinfectante. Asegúrese de no caer ni derrame ningún líquido en su interior. Nunca utilice alcohol puro o cualquier otro disolvente fuerte para limpiar el cuerpo pintado de la selladora . Al final secar el superficie con una gasa o tela limpia. Limpieza del cabezal de sellado El cabezal de sellado está protegida por una tapa de plástico blanco. Para retirar la tapa presione suavemente en dirección del cuerpo de la máquina y su vez contemporáneo en sentido horario. La tapa tiene tres guía pines que en cierto punto de la rotación será libre de salir fuera. Cuando la tapa está eliminado limpia con una gasa limpia húmedo con alcohol los electrodos y el cuerpo de la abrazadera . Por favor, con frecuencia esta operación porque vieja suciedad deja en su lugar durante mucho tiempo llegar a ser muy difícil debido al efecto del calor y después, no será posible eliminar más sin dañar los electrodos . Al final seque cuidadosamente todas las piezas con un gasa o tela limpia y espere unos minutos antes de utilizar el sistema de nuevo. En cualquier caso, no deje marcas de los electrodos con objetos duros tales como vidrio -papel y nunca aplique demasiada fuerza en los electrodos : podría dañar los electrodos o comprometer la alineación . Antes de utilizar el sellador de nuevo usted tiene que instalar la tapa de protección. Proceder a la inversa operación como para su extracción : entrar en los tres pasadores correctamente en la guía , empuje la tapa para cargar el resorte interno y gire hacia la izquierda hasta el final. |  | REVICION VISUAL | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
cuna termica de resucitacion | marca: Drager modelo: GSDTC2-1 | todos los tubos flexibles deben comprobarse visualmente y cambiarse si estan dañados. Ademas, todos los tubos flexibles deben cambiarse cada 6 años. | INTERNO | Cada 6 mases | [5 empty] | EN ESPERA DE MANTENIMIENTO | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
FUERA DE SERVICIO
cuna termica de UCIN | marca: Drager modelo: Babytherm 8004 | Para el mantenimiento, utilizar únicamente piezas originales Colchón de gel. Cubrir pequeñas grietas en la lámina con cinta adhesiva. Cambiar cuando el material se vuelve quebradizo o si existen grietas más grandes, aproxima-damente al cabo de 2 años. Guías de tubos flexibles Cambiarlas cuando el material se vuelva quebradizo o pegajoso. Lámparas para foco de trabajo y lamparilla de noche En caso de defecto, hacer cambiar por técnicos especializados. Radiador infrarrojo En caso de estar defectuoso, de sustituirse por personal cualificado. Se recomienda la sustitución después de 10000 horas de funcionamiento Lámparas de fototerapia A fin de poder conseguir el efecto terapéutico especificado es imprescindible que, en el caso de un fallo de alguna de las lámparas o a más tardar tras unas 1000 horas de servicio, se cambien, por un técnico capacitado, todas las 6 lámparas al mismo tiempo. Emplear únicamente las lámparas descritas expresamente para el recambio. ¡El empleo de lámparas diferentes puede afectar negativamente la seguridad y la efectividad de la fototerapia! | Mantenimiento interno | cada 1 año | 2023-11-10 | 2024-11-10 | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Incubadora | marca: drager modelo: C2ps-1 | Cambio de sensor O2 si es nesesario y de los filtro de aire |  | cada año | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
✓
Lámpara de fototerapia | marca: DRÄGER modelo:PT4000 | Reemplace cada 1000 hora tubo, cambio de fusible y chequeo del cable AC |  | anual o cada 1000 hora | [5 empty] | DESPLAZADA POR LAMPARAS LED
EQUIPOS IMAGENES | [10 empty] | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones
Sonógrafo | Marca: G.E modelo: Logiq 5 / Logiq C3 | Inspeccionar: 1. Conectores de los cables, para detectar posibles defectos mecánicos. 2. Los cables eléctricos y de alimentación, por si tienen algún corte o signo de abrasión. 3. El equipo, para asegurarse de que no falte ni esté suelto ningún elemento de hardware. 4. El teclado y el panel de control, para asegurarse de que no tienen ningún defecto. 5. Las ruedas, para comprobar que se bloqueen correctamente. |  | ANUAL | 2022-02-23 | 2023-02-23 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 FEB
Sonógrafo Sonoscape | Modelo: S22, series: 0449615216 y 0459702554 |  |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
Sonógrafo Sonoscape | Modelo: S22, serie: 0455208280 |  |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
Mamografo | Marca: GENORAY, Mod. DMX-600 |  |  | cada 6 meses | 2024-10-10 | 2025-04-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
Mamografo | Marca: G.E Modelo:ALFA RL,Serie 6114 |  |  | cada 6 meses | 2023-07-25 | 2024-01-25 |  |  | bueno/inactivo | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Desintometro | Marca:Gene GE EMOD:PRODIGY ADVANCE, Serie 350834 GA | Mantenimiento General, limpieza y lubricacion de partes moviles calibracion actualizacion de software |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 DIC
Rayos X de mesa 2 marca: GE Healthcare | Modelo: XR600 | 1. Mantenimiento general 2. Limpieza de los módulos 3. Lubricación general de la columna |  | ANUAL | 2024-07-25 | 2025-07-25 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Rayos X portatil | Modelo: Topaz | 1. Inspección del brazo de extensión 2. Ajuste e inspección general del colimador 3. Interbloqueos del rotor y del filamento 4. Rotación del ánodo del tubo de rayos X 5. Inspección del conjunto de la unidad de desplazamiento y de la columna 6. Alineación del colimador 7. Indicador del tamaño del campo 8. Comprobar que todos los cables están apretados y seguros |  | ANUAL | 2024-10-10 | 2025-10-10 | REALIZADO
Rayos X portatil | Modelo-brivo Ser- RX285 AMX |  |  | ANUAL | 2023-07-25 | 2024-07-25 | REALIZADO |  | fuera de Servicio | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
Impresora de placa carestrean | Marca: carestrean, serie 68503572 |  |  | ANUAL | 2022-07-23 | 2023-07-23 |  | NO/REALIZADO | FUERA DE SERVICIO | Fuera de uso ,usamos CD | bar: Meses de ejecucion 2023 JUL
EQUIPO CR | Marca: carestrean,Mod: serie 1000477 |  |  | ANUAL | 2021-10-15 | 2022-10-15 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
UCI ADULTO | bar: Meses de ejecucion 2023 ENE. to Meses de ejecucion 2023 DIC
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parametros a Controlar |  |  |  | Prubas aejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecucion 2023
| Descripcion breve del Equipo | Descripción del mantenimiento | mantenimiento interno | Frecuencia de Revision | Ultimo Mant. | Proximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCEDO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN | JUL | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Monitor NIHON KOHDEN | Mod:BSM3562 Ser: 14079 | Cambio de accesorio por el tecnico | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004768763 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004755073 |  | MANT INTERNO | Cada mes | [5 empty] | En espera de mantenimiento todos | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004752967 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004754074 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser:6004753966 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
MONITOR DRAGUER | Mod:INFINITY VISTA XL Ser: |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
DESFRIBRILADOR BEXEN | Mod : BEANIBETX 700 Ser:2012/20024418 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
SONOGRAFO general electric | Mod: logi 0-C5 Ser:237589 WX7 |  | MANT INTERNO | Cada mes | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITAL XL Ser:ASDE 0158 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2023-10-17 | 2024-11-17 |  | NO/REALIZADO | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecucion 2023 OCT
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0159 | Cambio sensor de oxigeno de flujo, de bateria, calibrasion y actualisacion de los de fabrica | MANT INTERNO | ANUAL | 2024-03-11 | 2025-03-11 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Ventiladores DRAGUER | Mod: EVITA XL Ser:ASDE0160 |  | MANT INTERNO | ANUAL | 2024-03-11 | 2025-03-11 | REALIZADO | bar: Meses de ejecucion 2023 MARZ
Ventilador de adulto | marca: drager modelo: EVITA XL Ser:ASDE0161 | 1 Extraer el filtro del aire de refrigeración de su alojamiento. 2 En su caso, girar la boquilla hacia la izquierda. 3 Desenroscar el tornillo con la ayuda de una moneda; quitarla caperuza. 4 Extraer el filtro de aire ambiente de la caperuza. 􀁺 Colocar el filtro de aire ambiente limpio o nuevo por debajo de las lengüetas. 􀁺 Colocar la caperuza, apretar el tornillo con la ayuda de una moneda. 􀁺 Eliminar el filtro de aire ambiente usado con los residuos domésticos. Desmontaje y montaje del filtro para la calefacción de la unidad del paciente El filtro se necesita para eliminar del aire ambiente las impurezas más gruesas y las partículas de polvo. El filtro se encuentra en la parte inferior junto a la válvula de espiración. Montar/desmontar el filtro: – Limpiar o sustituir si está sucio, o como máximo cada4 semanas. Sustituir como máximo al cabo de 1 año. 5 Extraer el filtro de la carcasa. 􀁺 Eliminar el filtro antiguo como basura doméstica. 6 Introducir en la carcasa el filtro nuevo/limpio. Limpiar la rejilla de protección para la calefacción de la unidad del paciente – Limpiar en caso de ensuciamiento o al cabo de 4 semanas. 􀁺 Eliminar la suciedad de la rejilla de protección con un paño de un sólo uso. ¡No dejar que Penetre humedad en el aparato! | MANT INTERNO | cada año | 2022-11-01 | 17/112023 | bar: Meses de ejecucion 2023 NOV
REALIZADO
CENTRAL DE MONITORES | Marca: Drager Modelo :Infinity M300Sistema de telemetría Infinity marca: drager modelo:Infinity M300 | Para limpiar y desinfectar los aparatos de telemetría: 1 Limpie el aparato con una gasa humedecida en agua jabonosa. 2 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. 3 Desinfecte el aparato con una gasa humedecida en un agente limpiador. 4 Séquelo completamente con un paño que no tenga pelusas. | MANT INTERNO | Ocasional | 2023-08-03 | 2024-08-03 | bar: Meses de ejecucion 2023 AGOST
Limpiar filtros de aire ICS opcionales
|  |  |  | 2 meses |  |  | REALIZADO
Batería de M300
|  | Servicio y mantenimiento del dispositivo |  | 1 año
EQUIPOS UCI NEONATAL
Sistema o EQUIPO | Elementos a Revisar |  | Parámetros a Controlar |  |  |  | Pruebas ejecutar |  |  |  | Meses de ejecucion 2023 ENE.: Meses de ejecución 2023
| Descripción breve del Equipo | Descripción del Mantenimiento | Mantenimiento Interno | Frecuencia de Revisión | Ultimo Mant. | Próximo Mant. | REALIZADO | NO/REALIZADO | EN PROCESO | Observaciones | ENE. | FEB | MARZ | ABR | MAY | JUN |  | AGOST | SEPT | OCT | NOV | DIC
Cuna de transporte | Marca Cobam Ser 0022006007 | Se cambia filtro de aire sensor de piel, cambio de batería, revisión de voltaje AC,DC,parte mecánica y limpieza general | Cambio de batería | Anual | 2023-02-09 | 2024-02-09 | REALIZADO |  |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Cuna de transporte | Marca Draguer Ser
Cuna de transporte | Marca: DRAGER, Ser
CUNA TERMICA
Cuna térmica (1) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01004 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general |  | Anual | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO |  |  | Nuevas en servicio | [7 empty] | ✓
Cuna térmica (2) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01063 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO | [10 empty] | ✓
Cuna térmica (3) | Marca David Ser: 22 B 77 B 01064 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO | [10 empty] | ✓
Cuna térmica (4) | Marca: DAVIA, SER: 22 B 77 B 01015 |  |  |  | 2023-08-29 | 2024-08-29 | REALIZADO | [10 empty] | ✓
INCUBADORAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-2000 Ser:BB07H01005 | Se cambia filtro de aire, sensor de piel, batería, revisión de voltaje, parte mecánica y limpieza general | En espera | Anual |  |  |  |  | NUEVAS | En servicio
Incubadora (2) | Marca: DAVID, Ser: BB77A01099 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (3) | Marca : David Ser:1026 | [7 empty] | nuevas
Incubadora (4) | Marca: David Ser:1089 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (5) | Marca : David Ser: 1004 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (6) | Marca: David Ser: 1090 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (7) | Marca: David Ser: 1077 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (8) | Marca: David Ser:1011 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01001 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (2) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02024 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (3) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B01086 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (4) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02001 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (5) | Marca:DAVID, MOD:YP-90a Ser :06B77B02023 | [7 empty] | NUEVAS
Incubadora (1) | Marca:DAVID, MOD:ISOLET 8000 Ser: 00 | [7 empty] | NUEVA
Incubadora (2) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA
Incubadora (3) | Marca :DAVID | [7 empty] | NUEVA
MONITORES DRAGER
Monitores de signos vitales (1) | Marca. DRAGER, Mod: INFINITY VISTA XL Ser: 6004755367 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial. | Revicion visual | Cada 6 meses | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO |  | En servicio | [6 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (2) | Marca: Draguer, Ser:6004754671 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (3) | Marca: Draguer, Ser:6004745957 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (4) | Marca: Draguer, Ser:6004757169 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (5) | Marca: Draguer, Ser:6004755768 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (6) | Marca: Draguer, Ser:6004665865 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (7) | Marca: Draguer, Ser:6004751968 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
Monitores de signos vitales (8) | Marca: Draguer, Ser:6004753075 |  |  |  | 2022-07-27 | 2023-01-27 |  | NO/REALIZADO | [8 empty] | ✓
MONITORES EMTEL
Monitores de signos vitales (1) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203909 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses |  |  |  |  | NUEVA | En servicio
Monitores de signos vitales (2) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203918 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (3) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203912 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (4) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203899 | [7 empty] | NUEVA
Monitores de signos vitales (5) | Marca. EMTEL, Mod: FX3000 TOUSCH Ser: 06203904 | [7 empty] | NUEVA
MONITORES MAXIMO
Monitores de signos vitales (1) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual por el tecnico | Cada 6 meses | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO |  | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Monitores de signos vitales (2) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Monitores de signos vitales (3) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
Monitores de signos vitales (4) | Marca. MAXIMO, Mod:RAD-97 TOUSCH |  |  |  | 2022-02-22 | 2022-08-22 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 FEB
MONITORES DATA SCOPE
MONITORES DATA SCOPE (1) | Mod:PASS PORT2 Ser:TS133725F8 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetria y cable de derivacion precordial | Revicion visual | Cada 6 meses | [5 empty] | En servicio
MONITORES DATA SCOPE (2) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM12147-HI | [7 empty] | NUEVO
MONITORES DATA SCOPE (3) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM08787-CI
MONITORES DATA SCOPE (4) | Mod:PASS PORT2 Ser:CM02138-DO
VENTILADORES DRAGER
VENTILADOR DRAGUER 1 | , Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0056 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO |  |  | En servicio | [10 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 2 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0055 |  |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 3 | Mod:baby leve 8000 Ser ASDE-0053 |  |  |  | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 4 | Mod:baby love 8000 Ser AR7D-0035 |  |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADOR DRAGUER 5 | Mod:baby love 8000 Ser ASDE-0054 |  |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
VENTILADORES SATHER
VENTILADORES SATHER 1 | Mod:siaretron 4000 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  | NO/REALIZADO |  | En servicio y en espera de mant | [8 empty] | ✓
VENTILADORES SATHER 2 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  | NO/REALIZADO | [10 empty] | ✓
VENTILADORESSATHER 3 | Mod:siaretron 4000 |  |  |  | 2020-09-20 | 2021-09-20 |  | NO/REALIZADO | [10 empty] | ✓
VENTILADORES BELLA VISTA
VENTILADORES BELLAVISTA 1 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153174 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general | Revisión visual | ANUAL | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES BELLAVISTA 2 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153169 |  |  |  | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES BELLAVISTA 3 | Marca:IMT MEDICAL, Mod:Bellavista Ser: MB153165 |  |  |  | 2021-04-22 | 2022-04-22 |  | NO/REALIZADO | EN ESPERA DE MANT | En servicio | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
VENTILADORES RESVENT
VENTILADOR RESVENT 1 | Mod: IHOPE Ser: GB-2V000386 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpiza general | Revisión visual | ANUAL | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO
VENTILADOR RESVENT 2 | Mod: RV200 SR GB-2V000315 |  |  |  | 2024-03-18 | 2025-03-18 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
EQUIPO DE QUIROFANO
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420
MONITOR EDAN | Mod M59 SN 360079-M21407500013 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial | Revicion visual | Cade 3 meses | [5 empty] | EN SERVICIO
MONITOR EDAN | Mod M50 SN 360079-M21407500019 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR EDAN | Mod M50 SN 360079-M21407490072 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR DRAGUER | Mod Infinity SN 5515493172 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR DRAGUER | Mod infinity vista SN 516491076 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR DRAGUER | Mod infinity Vista SN 5516476369 | [8 empty] | EN SERVICIO
MONITOR EDAN | Mod M50 SN 360079-M21407600012 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY VISTA SR 6004629067 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY SN 6004628861 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY SN |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MONITOR DRAGER | Mod INFINITY SN 6004699659 |  |  |  | 2024-03-13 | 2024-06-13 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 MARZ
MAQUINA DE ANESTECIA | Mod SONOSCAPE S12 SN 0455208280 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  | Anual | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
MAQUINA DE ANESTECIAE ETERNITY | Mod DRAGUER ASDE:0081, 0082, 0083, 0084, 0085 |  |  | Anual | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO
MAQUINA DE ANESTECIA E | Mod SONOSCAPE S22 SN 0449615216 |  |  | Anual | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO
Maquina de anestesias | marca: drager modelo: fabius GS | Inspección y mantenimiento sólo por personal técnico debidamente calificado. Dräger Medical recomienda al servicio técnico DrägerService. FabiusGS premium Sistemas respiratorios Vaporizadores Sensores Tubo del ventilador Sustituya el filtro bacteriano de la línea de medición de presión y la bomba. Reemplace el diafragma del ventilador (paciente). Reemplace las juntas tóricas del vaporizador. Sustituya la junta del ventilador en caso de fugas. Conservación |  | Cada 12 meses | 2024-07-23 | 2025-07-23 |  |  |  | EN SERVICIO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
REALIZADO
EQUIPO DE EMERGENCIA
DESFRIVILADOR BEXEN 1 | Mod Ranibex 700 Ser: 2012/20024422 | Limpieza, auto test, revisión de la la entrada de voltaje AC/DC, cambio de fusibles y batería, chequeo de cables paciente y chequeo de impresora |  | Mensualmente | 2023-07-07 | 2023-08-07 |  | NO/REALIZADO |  | EN SERVICIO | [6 empty] | ✓
DESFRIVILADOR BEXEN 2 | Mod Ranibex 700 Ser:201220024420 |  |  |  | 2023-07-07 | 2023-08-07 |  | NO/REALIZADO |  | EN SERVICIO | [6 empty] | ✓
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 477573 | Cambio de BRAZALETE cambio cable sensor oximetría y cable de derivación precordial |  | Cada 6 meses
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser: 5516 458077 |  |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-12 |  | NO/REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 JUN
MONITOR DRAGUER | Mod INFINITY VISTA Ser:5516479571
ELECTRO CARDIOGRAFO GENERAL ELECTRIC | Mod MAC 600 Ser: SF7121 4266 4 PA | Cambiar: 1. Papel 2. Fusible 3. Adaptadores |  | ANUAL
VENTILADOR MINDRAY | Mod SV300 Ser: GB 65001350 | Cambio de batería ,sensor de oxigeno, sensor de flujo, filtro de aire,verificasion de voltaje, calibración y limpieza general |  |  | 2024-05-23 | 2025-05-23 | REALIZADO | [13 empty] | ✓
MAQUINA DE ANESTECIA ETERNITY | Mod AM 832 Ser: AM832HE1611103 | Limpieza de vaporizador, censores, tubo del ventilador, cambiar filtro bacteriano de la linea de medicion de presion y la bomba, reemplazar diafragma de ventilador (paciente), reemplazar junta torica del vaporizador, sustituir junta del ventilador en caso de fuga conservacion. |  |  | 2024-07-23 | 2025-07-23 | REALIZADO | bar: Meses de ejecución 2023 ABR
0